广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：440001-2022-55137

采购项目编号：GZSW22156HG4065

项目名称：环境学院本科教学实验室建设项目

采购人：广东工业大学

采购代理机构：广州顺为招标采购有限公司

第一章投标邀请

广州顺为招标采购有限公司受广东工业大学的委托，采用公开招标方式组织采购环境学院本科教学实验室建设项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：环境学院本科教学实验室建设项目

采购计划编号：440001-2022-55137

采购项目编号：GZSW22156HG4065

采购方式：公开招标

预算金额：5,500,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(粉尘云最低着火温度测试系统等一批设备):

采购包预算金额：900,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他专用仪器仪表 | 氧指数测定仪 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 其他专用仪器仪表 | 全自动闭口闪点试验器 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-3 | 其他专用仪器仪表 | 全自动开口闪点试验器 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-4 | 其他专用仪器仪表 | 粉尘层最低着火温度测试系统 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-5 | 其他专用仪器仪表 | 粉尘云最低着火温度测试系统 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-6 | 其他专用仪器仪表 | 粉尘比电阻测试系统 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-7 | 其他专用仪器仪表 | 多功能循环恒温水浴 | 1.0000(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-8 | 其他专用仪器仪表 | 高精度天平 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-9 | 其他专用仪器仪表 | 快速低温闭口闪点试验器 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：见《采购需求》的主要商务要求。

采购包2(光催化气相色谱仪等一批设备):

采购包预算金额：935,500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他专用仪器仪表 | 光催化法去除空气污染物净化处理实验装置 | 3.0000(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-2 | 其他专用仪器仪表 | 气相色谱仪（双FID配有镍转换炉） | 3.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-3 | 其他专用仪器仪表 | 数据采集有机废气净化处理实验装置 | 3.0000(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-4 | 其他专用仪器仪表 | 颗粒筛选机 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-5 | 其他专用仪器仪表 | 微波消解仪 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-6 | 其他专用仪器仪表 | 行星球磨机 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-7 | 其他专用仪器仪表 | 小型管式炉 | 5.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-8 | 其他专用仪器仪表 | 湿式磁选机 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-9 | 其他专用仪器仪表 | 氯离子含量快速检测仪 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-10 | 其他专用仪器仪表 | 循环水多用真空泵 | 5.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-11 | 其他专用仪器仪表 | 可调直流稳压电源 | 5.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-12 | 其他专用仪器仪表 | 紫外可见分光光度计 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-13 | 其他专用仪器仪表 | 压样机+模具 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-14 | 其他专用仪器仪表 | 电流表 | 6.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-15 | 其他专用仪器仪表 | 电压表 | 6.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-16 | 其他专用仪器仪表 | 翻转振荡器 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-17 | 其他专用仪器仪表 | 噪声频谱分析仪 | 5.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-18 | 其他专用仪器仪表 | 多功能电磁检测仪 | 5.0000(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-19 | 其他专用仪器仪表 | 手持式核辐射检测仪 | 5.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-20 | 其他专用仪器仪表 | 声级计 | 10.0000(台) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：见《采购需求》的主要商务要求。

采购包3(制冰机等一批设备):

采购包预算金额：1,054,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他专用仪器仪表 | 制冰机 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-2 | 其他专用仪器仪表 | 高压灭菌锅 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-3 | 其他专用仪器仪表 | 洁净工作台 | 4.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-4 | 其他专用仪器仪表 | 高速离心机 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-5 | 其他专用仪器仪表 | cod快速消解测定仪 | 5.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-6 | 其他专用仪器仪表 | 冷冻干燥机 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-7 | 其他专用仪器仪表 | 分光光度计 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-8 | 其他专用仪器仪表 | 紫外分光光度计 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-9 | 其他专用仪器仪表 | 万分之一天平 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-10 | 其他专用仪器仪表 | 千分之一天平 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-11 | 其他专用仪器仪表 | 百分之一天平 | 10.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-12 | 其他专用仪器仪表 | 高级荧光生物显微镜 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-13 | 其他专用仪器仪表 | 生物显微镜 | 20.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-14 | 其他专用仪器仪表 | 冰箱 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-15 | 其他专用仪器仪表 | 纯水机 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-16 | 其他专用仪器仪表 | 烘箱 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-17 | 其他专用仪器仪表 | 氮吹仪 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-18 | 其他专用仪器仪表 | 电泳槽 电泳仪 | 4.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-19 | 其他专用仪器仪表 | 超低温冰箱 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-20 | 其他专用仪器仪表 | 梯度PCR仪 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-21 | 其他专用仪器仪表 | 凝胶成像分析系统 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-22 | 其他专用仪器仪表 | 高速冷冻离心机 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-23 | 其他专用仪器仪表 | pH计 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 3-24 | 其他专用仪器仪表 | 微生物鉴定系统 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：见《采购需求》的主要商务要求。

采购包4(倒置荧光显微镜等一批设备):

采购包预算金额：1,002,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 其他专用仪器仪表 | QPCR 仪 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 4-2 | 其他专用仪器仪表 | 全自动凝胶成像分析系统 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 4-3 | 其他专用仪器仪表 | 倒置荧光显微镜 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 4-4 | 其他专用仪器仪表 | 厌氧培养箱操作台 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 4-5 | 其他专用仪器仪表 | 超声波细胞粉碎仪 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 4-6 | 其他专用仪器仪表 | 氮吹仪 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 4-7 | 其他专用仪器仪表 | 旋转蒸发仪 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 4-8 | 其他专用仪器仪表 | 真空离心浓缩仪 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 4-9 | 其他专用仪器仪表 | 微波消解仪 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：见《采购需求》的主要商务要求。

采购包5(悬浮物测定仪等一批设备):

采购包预算金额：1,608,500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 其他专用仪器仪表 | 悬浮物测定仪 | 25.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-2 | 其他专用仪器仪表 | 六联混凝试验搅拌机 | 10.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-3 | 其他专用仪器仪表 | 可见分光光度计 | 10.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-4 | 其他专用仪器仪表 | 冰箱 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-5 | 其他专用仪器仪表 | EDI电除盐实验装置 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-6 | 其他专用仪器仪表 | 自由沉淀实验装置改造 | 5.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-7 | 其他专用仪器仪表 | 过滤反冲洗实验装置改造 | 5.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-8 | 其他专用仪器仪表 | COD快速测定仪 | 6.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-9 | 其他专用仪器仪表 | 恒温振荡器 | 6.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-10 | 其他专用仪器仪表 | 溶解氧测定仪 | 10.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-11 | 其他专用仪器仪表 | 电子天平（0.0001g） | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-12 | 其他专用仪器仪表 | 电子天平（0.001g） | 5.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-13 | 其他专用仪器仪表 | 鼓风干燥箱 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-14 | 其他专用仪器仪表 | 离子计 | 3.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-15 | 其他专用仪器仪表 | 电热板 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-16 | 其他专用仪器仪表 | 灭菌锅 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-17 | 其他专用仪器仪表 | 智能交互一体机 | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-18 | 其他专用仪器仪表 | 电子天平（0.0001g） | 1.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-19 | 其他专用仪器仪表 | 电子天平（0.01g） | 8.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-20 | 其他专用仪器仪表 | 冰箱 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-21 | 其他专用仪器仪表 | 烟气采样器 | 12.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-22 | 其他专用仪器仪表 | 万分之一天平 | 5.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-23 | 其他专用仪器仪表 | 十万分之一天平 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-24 | 其他专用仪器仪表 | 抽湿机 | 8.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-25 | 其他专用仪器仪表 | 50L实验室超纯水机 | 2.0000(台) | 详见第二章 | 否 |
| 5-26 | 其他专用仪器仪表 | 卧式冷冻冷藏转换柜 | 4.0000(台) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：见《采购需求》的主要商务要求。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：(采购包2，采购包3，采购包4，采购包5）提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。(采购包1）提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明 。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（粉尘云最低着火温度测试系统等一批设备）：本包组不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包2（光催化气相色谱仪等一批设备）：本包组不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包3（制冰机等一批设备）：本包组不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包4（倒置荧光显微镜等一批设备）：本包组不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包5（悬浮物测定仪等一批设备）：本包组不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（粉尘云最低着火温度测试系统等一批设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)本包组不接受联合体投标。

采购包2（光催化气相色谱仪等一批设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)本包组不接受联合体投标。

采购包3（制冰机等一批设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)本包组不接受联合体投标。

采购包4（倒置荧光显微镜等一批设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)本包组不接受联合体投标。

采购包5（悬浮物测定仪等一批设备）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)本包组不接受联合体投标。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广州顺为招标采购有限公司网站(www.gzswbc.com)

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：广东工业大学

地址：广州市广州大学城外环西路100号

联系方式：020-39340032

2.采购代理机构信息

名称：广州顺为招标采购有限公司

地址：广东省广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房

联系方式：020-83592216-815

3.项目联系方式

项目联系人：潘小姐

电话：020-83592216-815

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：广州顺为招标采购有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1.项目名称：环境学院本科教学实验室建设项目

2.项目预算：人民币5,500,000.00元

3.采购清单：

采购包1：预算金额为人民币90万元。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量 单位 | 保修期（年） | 国产/进口 | 含税/免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧指数测定仪 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 2 | 全自动闭口闪点试验器 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 3 | 全自动开口闪点试验器 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 4 | 粉尘层最低着火温度测试系统 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 5 | 粉尘云最低着火温度测试系统 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 6 | 粉尘比电阻测试系统 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 7 | 多功能循环恒温水浴 | 1 | 个 | 3 | 国产 | 含税 |
| 8 | 高精度天平 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 9 | 快速低温闭口闪点试验器 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |

采购包2：预算金额为人民币93.55万元。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量 单位 | 保修期（年） | 国产/进口 | 含税/免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光催化法去除空气污染物净化处理实验装置 | 3 | 套 | 3 | 国产 | 含税 |
| 2 | 气相色谱仪（双FID配有镍转换炉） | 3 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 3 | 数据采集有机废气净化处理实验装置 | 3 | 套 | 3 | 国产 | 含税 |
| 4 | 颗粒筛选机 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 5 | 微波消解仪 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 6 | 行星球磨机 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 7 | 小型管式炉 | 5 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 8 | 湿式磁选机 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 9 | 氯离子含量快速检测仪 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 10 | 循环水多用真空泵 | 5 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 11 | 可调直流稳压电源 | 5 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 12 | 紫外可见分光光度计 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 13 | 压样机+模具 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 14 | 电流表 | 6 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 15 | 电压表 | 6 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 16 | 翻转振荡器 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 17 | 噪声频谱分析仪 | 5 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 18 | 多功能电磁检测仪 | 5 | 套 | 3 | 国产 | 含税 |
| 19 | 手持式核辐射检测仪 | 5 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 20 | 声级计 | 10 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |

采购包3：预算金额为人民币105.4万元。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量 单位 | 保修期（年） | 国产/进口 | 含税/免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冰机 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 2 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 3 | 洁净工作台 | 4 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 4 | 高速离心机 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 5 | cod快速消解测定仪 | 5 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 6 | 冷冻干燥机 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 7 | 分光光度计 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 8 | 紫外分光光度计 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 9 | 万分之一天平 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 10 | 千分之一天平 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 11 | 百分之一天平 | 10 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 12 | 高级荧光生物显微镜 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 13 | 生物显微镜 | 20 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 14 | 冰箱 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 15 | 纯水机 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 16 | 烘箱 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 17 | 氮吹仪 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 18 | 电泳槽 电泳仪 | 4 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 19 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 20 | 梯度PCR仪 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 21 | 凝胶成像分析系统 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 22 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 23 | pH计 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 24 | 微生物鉴定系统 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |

采购包4：预算金额为人民币100.2万元。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量 单位 | 保修期（年） | 国产/进口 | 含税/免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QPCR仪 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 2 | 全自动凝胶成像分析系统 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 3 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 4 | 厌氧培养箱操作台 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 5 | 超声波细胞粉碎仪 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 6 | 氮吹仪 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 7 | 旋转蒸发仪 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 8 | 真空离心浓缩仪 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 9 | 微波消解仪 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |

采购包5：预算金额为人民币160.85万元。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量 单位 | 保修期（年） | 国产/进口 | 含税/免税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮物测定仪 | 25 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 2 | 六联混凝试验搅拌机 | 10 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 3 | 可见分光光度计 | 10 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 4 | 冰箱 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 5 | EDI电除盐实验装置 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 6 | 自由沉淀实验装置改造 | 5 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 7 | 过滤反冲洗实验装置改造 | 5 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 8 | COD快速测定仪 | 6 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 9 | 恒温振荡器 | 6 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 10 | 溶解氧测定仪 | 10 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 11 | 电子天平（0.0001g） | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 12 | 电子天平（0.001g） | 5 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 13 | 鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 14 | 离子计 | 3 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 15 | 电热板 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 16 | 灭菌锅 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 17 | 智能交互一体机 | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 18 | 电子天平（0.0001g） | 1 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 19 | 电子天平（0.01g） | 8 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 20 | 冰箱 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 21 | 烟气采样器 | 12 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 22 | 万分之一天平 | 5 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 23 | 十万分之一天平 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 24 | 抽湿机 | 8 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 25 | 50L实验室超纯水机 | 2 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |
| 26 | 卧式冷冻冷藏转换柜 | 4 | 台 | 3 | 国产 | 含税 |

注：

（1）本项目共分为5个采购包，投标人可选择单个采购包或多个采购包同时进行投标，允许兼投但是不能兼中。评审顺序按采购包号顺序，如投标人已被推荐为前面采购包的第一中标候选人，则不再进入后续采购包的详细评审。

（2）投标人应对本项目以采购包为单位的所有采购内容进行投标，不允许只对某采购包内的部分内容进行投标。

4.本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

5.采购需求中如涉及的产品品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。投标人在本次投标中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于招标文件的要求。

6.本《采购需求》中技术标准与要求标识“△”的产品为核心产品。

①提供的核心产品品牌均相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，经评委会审查，参与投标的核心产品品牌少于3个的，本项目作废标处理。②提供的核心产品品牌均相同，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.本需求书中打“★”号条款（包括商务要求和技术要求）为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

8.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

9.需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)等。

9.本采购需求中要求的国家、行业、规范等标准有发布新版本的，按照最新版本执行。

10.如无特别说明，“采购需求”的技术指标要求提供相关技术证明的，投标人可提供所投产品制造商公开发布的印刷资料/产品彩页、或制造商盖章确认的技术参数证明、或检测机构出具的检测报告、或厂家技术白皮书、或使用说明书、或质量认可材料等作为技术证明文件。

采购包1（粉尘云最低着火温度测试系统等一批设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同生效60天内中标人完成货物安装调试并交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东工业大学大学城校区环境科学与工程学院指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例80%,★（1）合同生效后，采购人按相关规定向中标人支付80%的合同货款作为预付款，同时，中标人提供合同货款80%的增值税专用发票给采购人。 2期：支付比例20%,★（2）中标人货物安装调试完毕并经双方对货物进行验收合格后，中标人开具合同货款剩余20%的增值税专用发票给采购人作为报账凭证。收到报账凭证后，采购人按相关规定办理向中标人支付剩余20%的合同货款。 |
| 验收要求 | 1期：1.交付验收标准为：按本合同约定的货物及价格、详细配置清单及技术指标、符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求、国家相关标准和行业规范进行验收（该等标准不一致的，以较高为准）。 2.验收流程按采购人规章制度执行，由采购人组成验收小组（含中标人的人员）按国家有关规定、规范进行验收，必要时采购人可邀请相关的专业人员或机构参与验收。 3.货物安装调试完毕且正常运行后，中标人应向采购人提出书面验收申请，准备并向采购人提交验收文件，本合同项下的全部货物按采购人验收流程验收通过，经双方签署验收合格证明后，视为验收合格。 4.验收合格后，中标人应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。前述资料物品交付完毕当日，视为合同货物完成交付。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | （一）货物一般要求，1.所有货物应当是制造商原装、全新的产品，符合国家标准。 2.货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。 3.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 4.所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。 5.所提供的产品应是在中国范围内合法销售，原装、全新、并符合用户要求的产品。 （二）伴随服务要求，1.合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 2.到货检验、安装调试 （1）货物送到采购人指定地点后，甲乙双方代表同时在场时才能开箱检验。 （2）甲乙双方就货物进行的检验包括但不限于名称、品牌、规格、型号、产地、数量外在可视参数。 （3）除非采购人另有通知，中标人应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和调试工作，并承担货物安装调试过程所产生的一切费用和责任直到验收合格。 （4）中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。 （5）软件类产品中标人还应提供软件现场或远程安装，包括软件服务器端安装、客户端安装和软件license的安装；在服务器端安装时中标人应主动寻求服务器供应商的工程师配合。 （三）培训及售后服务（技术参数要求有特殊要求从其规定），1.中标人负责采购人使用人员的使用操作技术及维护技术的培训直至其能熟练、独立操作，具体培训内容和时间安排由双方协商确定。对于软件类产品，中标人还需要对采购人使用人员进行必要的现场培训，保证采购人使用人员能独立安装、升级软件和运行算例。 ★2.所有货物保修期不低于 3 年，中标人提供不低于免费 3 年上门保修服务和系统维护，中标人不再收取任何费用，保修期自甲乙双方代表在货物安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算。 3.保修期内，货物或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。 4.保修期内，货物如非采购人人为原因而出现的问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。如果货物同一硬件一个月内连续2次出现同一故障时，中标人须无偿更换全新货物。 5.货物（含软件类产品）故障报修的响应时间为2小时，且在8小时内（连同前面时间计算）到达现场，24 小时内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，中标人在48小时内提供不低于同等档次的替代货物供用户使用至故障消除为止。 （四）报价要求，1.投标人的投标报价为完成项目的全包价，包括但不限于购买货物、保险运输、装卸进场、安装调试、培训验收、售后服务等费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。除合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。 2.投标人须对所投采购包全部内容进行投标，否则将作无效投标处理。 3.投标人的投标总报价不得高于所投采购包的预算金额，否则将作无效投标处理。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他专用仪器仪表 | 氧指数测定仪 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他专用仪器仪表 | 全自动闭口闪点试验器 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 其他专用仪器仪表 | 全自动开口闪点试验器 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 其他专用仪器仪表 | 粉尘层最低着火温度测试系统 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 其他专用仪器仪表 | 粉尘云最低着火温度测试系统 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 | △ | 其他专用仪器仪表 | 粉尘比电阻测试系统 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 其他专用仪器仪表 | 多功能循环恒温水浴 | 个 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 其他专用仪器仪表 | 高精度天平 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 其他专用仪器仪表 | 快速低温闭口闪点试验器 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表九 |

附表一：氧指数测定仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.满足国标GB/T2406.1-2008、GB/T2406.2-2009、GB/T5454-1997中所规定的技术指标和要求。 2.最大使用功率：0.5KW； 3.气源：工业用氮气、氧气，纯度≥99%； 4.输入压力：0.25～0.5 Mpa； 5.工作压力：0.1～0.2 Mpa； 6.稳压精度：≤0.001 Mpa/min； 7.响应时间：≤5s； 8.▲数字分辨率：±0.1%； 9.测量精度：0.1级； 10.微电脑控制，液晶显示，数据打印。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：全自动闭口闪点试验器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、试验数据、状态参数实时记录并用曲线显示。 2、配有蓝牙接口，数据云存储，可查询试验数据。 3、可远程自动升级获取最新版本，远程预测、异常预警，对仪器运行状态综合评估，维护。 4、★大气压强自动测量，自动修正闪点值。 5、升温、开盖、点火、检测、打印数据自动完成，试验臂自动升起和落下。 6、电子点火，气体火焰，试验结束自动风冷。 7、整机功耗：≤600W； 8、温度测量：量程：室温～400℃；分辨率：0.1℃； 9、试样升温速率：方法A：(5～6)℃/min；方法B：(1～1.5)℃/min；方法C：(3.0±0.5)℃/min； 10、搅拌速度：⑴ (90～120)转/分，适用于试验方法A和方法C；⑵ (250±10)转/分，适用于试验方法B； 11、▲引火装置： ⑴ 管道煤气或液化石油气；⑵ 引火器孔径：（0.7～0.8）mm。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：全自动开口闪点试验器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、实时记录实验数据，状态参数，并有曲线显示。 2、具有大气压自动测量，自动修正闪点值的功能。 3、配有蓝牙接口无线连接电脑或移动端APP进行数据采集分析。 4、点火方式，电子点燃，气体火焰。 5、▲用高精度调节阀调节火焰大小。 6、数据云端存储功能，可查看记录，可远程预测，异常预警，运行状态综合评估、维护。 7、★整机功耗：≤750W； 8、温度测量：量程：室温～400℃；分辨率0.1℃； 9、升温速度： ⑴加热初期（14～17）℃/min；⑵达预设闪点前20℃后为（5～6）℃/min； 10、灭火装置：⑴燃点出现后，自动灭火、归位； ⑵可以手动按键灭火。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：粉尘层最低着火温度测试系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、设备工作稳定，导热系数高，控温精准，热板温度均衡。 2、▲上位机软件：自动记录温度、时间曲线、报表管理。 3、▲量程：室温～450℃。 4、热电偶量程：0～500℃。 5、测量精度：±0.1℃。 6、控温精度：±1℃。 7、粉尘层厚度：5mm，12.5mm，15mm。 8、软件与计算机：具有爆炸测试系统，支持本地、远程实验过程控制、数据管理和报表。 9、使用环境：室温。 10、电源：AC220V，50Hz；10A。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：粉尘云最低着火温度测试系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、设备工作稳定，导热系数高，控温精准，热板温度均衡。 2、▲上位机软件：自动记录温度、时间曲线、报表管理。 3、▲量程：室温～1000℃。 4、热电偶量程：0～1200℃。 5、测量精度：±0.1℃。 6、控温精度：±1℃FS。 7、喷粉压力：0.08～0.12MPa。 8、压力表量程：0～1Mpa 9、使用环境：室温。 10、电源：AC 220V，50Hz；10A。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六：粉尘比电阻测试系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、测试范围：10～106Ω.m 2、测试电压：50～2000V 3、实验槽：标准不锈钢电极和试验槽 4、控制方式：程序启动，自动判断极化状态 5、直流电压档位：110V，220V，300V，500V，1000V，1500V，2000V（键盘设定） 6、极化时间：1-60s 7、显示：彩色电容触摸屏 8、环境温度：10～35℃ 9、环境湿度：30%～90%RH 10、电源：220±10％V AC 50Hz±2Hz 11、功率：≤200w |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七：多功能循环恒温水浴

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1. ▲不锈钢水槽，全喷塑外壳，台式结构 2. 控温范围：（-10~95）℃ 3. 精度：±0.2℃，压缩机制冷 4. 浴槽容积：≥10L 5. 带外循环功能 6. 工作电源：220V/50Hz、≤1100W。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八：高精度天平

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.配置快速高分辨率称量处理器 2.存储环境温度：-10至40℃ 3.▲量程：≥60kg 4.▲读数精度：0.1g 5.最大额外预负载：≥13kg 6.重复性：≤ 0.1g 7.非线性：≤ 0.3g 8.校正砝码：≥10kg 9.校正砝码精度等级：≥F1 10.最大负载承受能力：≥130kg 11.平台尺寸(L×W)：≥400*300mm 12.操作温度范围：0至40℃ 13.IP防护等级：≥IP44 14.▲带有数据接口，能够实时存储记录数据 15.仪表与秤体中带立柱 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九：快速低温闭口闪点试验器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、符合现行标准要求：符合GB/T 5208-2008标准要求。 2、★微量快速平衡检测：液体试样≤2ml（固体或半固体试样≤4 ml）；检测速度快捷。。 3、彩色触摸屏。 4、仪器自动控温恒温，自动检测闪点，测试结束后锁定并打印测试结果。 5、闪点检测范围：-10℃～+100℃ 6、测量精密度：符合GB/T 5208标准要求 7、▲温度分辨率：±0.1℃ 8、点火装置：电子点火枪点火 9、试验浴制冷：半导体制冷(无需外接冷却水) 10、供气气源：人工煤气、液化石油气（或其它民用可燃气） 11、电源电压： AC（220±10%）V、 50Hz 12、整机功耗：≤300W。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包2（光催化气相色谱仪等一批设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同生效60天内中标人完成货物安装调试并交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东工业大学大学城校区环境科学与工程学院指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例80%,★（1）合同生效后，采购人按相关规定向中标人支付80%的合同货款作为预付款，同时，中标人提供合同货款80%的增值税专用发票给采购人。 2期：支付比例20%,★（2）中标人货物安装调试完毕并经双方对货物进行验收合格后，中标人开具合同货款剩余20%的增值税专用发票给采购人作为报账凭证。收到报账凭证后，采购人按相关规定办理向中标人支付剩余20%的合同货款。 |
| 验收要求 | 1期：1.交付验收标准为：按本合同约定的货物及价格、详细配置清单及技术指标、符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求、国家相关标准和行业规范进行验收（该等标准不一致的，以较高为准）。 2.验收流程按采购人规章制度执行，由采购人组成验收小组（含中标人的人员）按国家有关规定、规范进行验收，必要时采购人可邀请相关的专业人员或机构参与验收。 3.货物安装调试完毕且正常运行后，中标人应向采购人提出书面验收申请，准备并向采购人提交验收文件，本合同项下的全部货物按采购人验收流程验收通过，经双方签署验收合格证明后，视为验收合格。 4.验收合格后，中标人应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。前述资料物品交付完毕当日，视为合同货物完成交付。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | （一）货物一般要求，1.所有货物应当是制造商原装、全新的产品，符合国家标准。 2.货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。 3.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 4.所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。 5.所提供的产品应是在中国范围内合法销售，原装、全新、并符合用户要求的产品。 （二）伴随服务要求，1.合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 2.到货检验、安装调试 （1）货物送到采购人指定地点后，甲乙双方代表同时在场时才能开箱检验。 （2）甲乙双方就货物进行的检验包括但不限于名称、品牌、规格、型号、产地、数量外在可视参数。 （3）除非采购人另有通知，中标人应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和调试工作，并承担货物安装调试过程所产生的一切费用和责任直到验收合格。 （4）中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。 （5）软件类产品中标人还应提供软件现场或远程安装，包括软件服务器端安装、客户端安装和软件license的安装；在服务器端安装时中标人应主动寻求服务器供应商的工程师配合。 （三）培训及售后服务（技术参数要求有特殊要求从其规定），1.中标人负责采购人使用人员的使用操作技术及维护技术的培训直至其能熟练、独立操作，具体培训内容和时间安排由双方协商确定。对于软件类产品，中标人还需要对采购人使用人员进行必要的现场培训，保证采购人使用人员能独立安装、升级软件和运行算例。 ★2.所有货物保修期不低于 3 年，中标人提供不低于免费 3 年上门保修服务和系统维护，中标人不再收取任何费用，保修期自甲乙双方代表在货物安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算。 3.保修期内，货物或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。 4.保修期内，货物如非采购人人为原因而出现的问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。如果货物同一硬件一个月内连续2次出现同一故障时，中标人须无偿更换全新货物。 5.货物（含软件类产品）故障报修的响应时间为2小时，且在8小时内（连同前面时间计算）到达现场，24 小时内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，中标人在48小时内提供不低于同等档次的替代货物供用户使用至故障消除为止。 （四）报价要求，1.投标人的投标报价为完成项目的全包价，包括但不限于购买货物、保险运输、装卸进场、安装调试、培训验收、售后服务等费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。除合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。 2.投标人须对所投采购包全部内容进行投标，否则将作无效投标处理。 3.投标人的投标总报价不得高于所投采购包的预算金额，否则将作无效投标处理。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他专用仪器仪表 | 光催化法去除空气污染物净化处理实验装置 | 套 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他专用仪器仪表 | 气相色谱仪（双FID配有镍转换炉） | 台 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 其他专用仪器仪表 | 数据采集有机废气净化处理实验装置 | 套 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 其他专用仪器仪表 | 颗粒筛选机 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 | △ | 其他专用仪器仪表 | 微波消解仪 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 其他专用仪器仪表 | 行星球磨机 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 其他专用仪器仪表 | 小型管式炉 | 台 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 其他专用仪器仪表 | 湿式磁选机 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 其他专用仪器仪表 | 氯离子含量快速检测仪 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表九 |
| 10 |  | 其他专用仪器仪表 | 循环水多用真空泵 | 台 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十 |
| 11 |  | 其他专用仪器仪表 | 可调直流稳压电源 | 台 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十一 |
| 12 |  | 其他专用仪器仪表 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十二 |
| 13 |  | 其他专用仪器仪表 | 压样机+模具 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十三 |
| 14 |  | 其他专用仪器仪表 | 电流表 | 台 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十四 |
| 15 |  | 其他专用仪器仪表 | 电压表 | 台 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十五 |
| 16 |  | 其他专用仪器仪表 | 翻转振荡器 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十六 |
| 17 |  | 其他专用仪器仪表 | 噪声频谱分析仪 | 台 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十七 |
| 18 |  | 其他专用仪器仪表 | 多功能电磁检测仪 | 套 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十八 |
| 19 |  | 其他专用仪器仪表 | 手持式核辐射检测仪 | 台 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十九 |
| 20 |  | 其他专用仪器仪表 | 声级计 | 台 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二十 |

附表一：光催化法去除空气污染物净化处理实验装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.灯箱采用模块散热结构，提高稳定性； 2.灯箱与电源互相兼容，降低升级成本； 3.采用的灯泡用户可自行快速更换，无需任何的连线拆装； 4.灯箱采用最新的光路结构，实现灯泡、散热、隔离、法兰等多位同心； 5.灯箱采用新的温控反馈系统，既隔离高压，又提高准确度； 6.标配的转向镜头可以匹配M62、M52全系滤光片，可任意多层叠加滤光片； 7.灯箱配置电动升降台，实现便捷升降调节； 8．灯泡功率：≤300W； 9．功率调整范围：150W-320W连续可调（点灯电压30KV）； 10．电流调节范围：11-22A；工作电压14V；光谱范围：300nm～2500nm（无臭氧O3）； 11．总光功率：≤50W，可见区≤19.6W，紫外区≤2.6W；光功率密度：100mw/cm2 – 2000mw/cm2； 12．平行光光斑直径：≤60mm； 13．灯泡寿命：≥1000H，光稳定度：±1%； 14．电源优于国家标准，稳流精度可达0.01%； 光路转向装置内预装滤光片：VisREF1片（350-780nm），UVREF(200-400nm）、AREF(300-2500nm) 15.▲系统耐压设计 ≥2.0Mpa； 16.▲气路 3路控制流量、进气加装过滤器和单向阀； 17.▲流量控制原装转子流量计（100ml/min*2;240ml/min,精度3%）； 18.压力显示、混合室压力表显示； 19.混合室100ml，混合室及管路控温：室温-200℃； 20.出口管线：采用不锈钢自限温管线； 21.管线阀门：全部采用优质阀门及接头，不锈钢316L； 22.外形规格≤400mm*400mm*270mm； 23.鼎式光催化反应釜中，反应气体可由上到下或由下到上全部通过催化剂，也可以水平通过催化剂，釜体全部采用耐腐蚀不锈钢一体加工而成，法兰密封，配置3个标准接头用于进出气体，一体成型的水套夹层用于控温，标配的快速接头可以随时快速的接入反应管路。石英窗口直径52mm，反应器外径106mm，高度78mm； 24.产品配置： 氙灯光源 1套 配气系统 1套 鼎式光催化反应釜 1套。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：气相色谱仪（双FID配有镍转换炉）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 双检测气相色谱仪器（FID*2+转化炉） 1.灵敏度(检测限)：<5皮克 碳/秒(正十六烷）； 2.线性范围：107(±10%)； 3.柱箱体积：≥250mm×270mm×170mm； 4.柱 箱：室温+5℃～450℃ 精度±0.1℃； 5.进样器：室温+5℃～450℃ 精度±0.1℃； 6.检测器：室温+5℃～450℃ 精度±0.1℃； 7.最多七路控温：适用于加装转化炉等多路控温需求； 8.柱温箱参数：控温精度：室温+5℃～450℃， 精度±0.1℃； 9.▲程序升温阶数：二十阶； 10.程序升温速率：1℃-40℃/min（增量0.1℃）； 11.各阶恒温保持时间：0-655min（1min增量）； 12.自动后开门设计，确保快速降温，降温速度：7分钟以内（350℃到50℃）； 13.大功率、低噪音的旋转风扇，确保温度的均匀性； 14.氢火焰离子化检测器(FID)； 15.使用温度≤450℃； 16.数据采集频率：≥100Hz； 17.配置： 气相色谱仪主机： 1 台； 氢火焰检测器（FID*2）（2套进样系统）； 转化炉：1套； 填充柱系统： 1套； 毛细管系统：1套； 色谱柱：毛细管柱30米：1 根； 工作站中文显示：1 套； 备品备件专用工具及附件： 1 套； 配数据采集工作站（主机+21.5英寸显示器 ≥I3-10105 4G 1T集显）： 1 台； 氮氢空一体机（氮气：0-300ml∕min；氢气：0-300ml∕min；空气：0-2000ml∕min）： 1 套。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：数据采集有机废气净化处理实验装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、主要参数： 1.不锈钢吸附器：直径：≥40mm，长度：≥700mm， 2.最高使用压力：≥0.25MPa； 3.预热器功率：≥1kw； 4.最高使用温度：≥100℃； 5.再生加热器功率：≥3kw； 6.最高使用温度：≥250℃； 7.控温精度±0.3%FS； 8.安装形式：金属控制柜形式； 9.最大气体流量约：≥5m3/h； 10.吸附效率约80%~90%； 11.整体外形尺寸约：长×宽×高≤1300mm×450mm×1700mm； 12.电源电压：单相220V/3000W 二、设备配置： 13.微电脑PID光离子VOC有机气体进气与尾气浓度检测仪各1套（采用PID光离子探测器，10.6eV电离源，不接受电化学热导催化燃烧或光学法等检测系统，采用高精度PID光离子探测器使用寿命大于10年，分辨率1PPm，测量范围0~2000PPm，需提供相关的技术证明材料）。 14.微电脑在线风量检测系统（传感器）1套。 15.微电脑在线风速检测系统（传感器）1套。 16.微电脑在线风压检测系统（压力传感器）1套。 17.10英寸彩色触摸屏上位机工控电脑1套，（分辨率≥1024×768，工控电脑上可直接进行信号采集，实时粉尘进出口浓度、风量、风速、风压、温度、处理效率等、自动记录，人机界面清晰透明，全程三维动画可视化模拟真实工作过程，可360度观察实验过程。触摸式操作界面由主界面、三维工艺流程操作界面、三维实时数据报表界面、三维历史数据报表界面、三维历史曲线界面、报警界面和硬件测试界面共同构成，界面之间可以自由切换。并带有232/USB通讯接口、上位机工控电脑自带WIFI与远程通信网口。数据可自动形成标准文档通过U盘下载保存）。 18.云监控摄像头1套（≥1080P高清摄像头、带无线WIFI、300度旋转、双向语音对讲、4MM焦距、1个RJ45-10M/100M自适应以太网口、带≥64G存储卡、支持云台控制）。 19.在线温度、湿度检测系统（温度、湿度传感器）1套。 20.配套分析处理软件1套（能记录保存实验数据，数据变化曲线分析，取样时间设定，工作效率自动换算等功能）。 21.计算机通讯接口1个。 22.吸附与再生自动切换操作控制系统1套。 23.活性炭吸附剂若干；不锈钢气体预热与再生加热器1套。 24.不锈钢吸附器1台：≥ф40mm×700mm。 25.配气系统1套（包括不锈钢有机气体发生装置1套、配气转子流量计1只、气泵1台）。 26.吸附与再生进气泵1台。 27.取样检测气体流量计2个。 28.取样气体除尘除湿预处理装置2套。 29.PID数字温度控制系统1套（带485通讯控制，分别在线控制并显示预热温度、再生温度、反应温度）。 30.热电偶温度传感器２套。 31.专用测压软管1套；系统静压测口2个。 32.不锈钢人工取样口2个；不锈钢气体混合系统1套。 33.带485远程控制的不锈钢风量调节比例阀2套（含彩色液晶控制面板）。 34.不锈钢阻燃装置1套。 35.带485远程通讯的数显多功能电压电流功率表1套。 36.带模拟量控制的加热功率调节模块1块。 37.8路16位模拟量信号输入输出模块1块。 38.12路数字量控制模块1块。 39.漏电保护开关1个；大型可移动金属仪表控制柜1台；不锈钢连接管路阀门等1套。 40.多功能高精度数据采集系统1套：（具有数十路数字模拟量采集及各种通讯接口，满足各种传感器和二次仪表的数据采集。采集系统所有功能全部集成在一个采集模块上，主控CPU采用32位，采集精度高，采集系统至少包括以下功能：32路AI模拟量采集端口/24位采集精度；4路AO模拟量控制输出端口/14位控制精度；24路DO开关量输出端口；3路10A大电流继电器控制输出端口；24路DI数字量输入采集端口；24路高精度18B20数字温度采集端口（测量范围-55~125℃、分辨率±0.1℃）与DI端口共用；12路高精度热电阻温度采集端口（测量范围-100~800℃、15位采集精度，分辨率0.1℃）；12路高精度热电偶温度采集端口（可检测K、J、N、R、S、T、E、B型8种热电偶，测量范围-100~1800℃、19位采集精度、分辨率±0.1℃）；高精度毫伏信号采集端口（测量范围0~80mv、19位采集精度、分辨率0.001mv）与热电偶端口共用；智能PID温度控制端口2个（移相可控硅控制输出）；11个差压传感器专用采集端口；包括RS232串口4个；RS485串口2个；CAN总线通讯接口1个；TTL通讯串口2个；I2C通讯接口2个；SPI高速通讯接口1个；USB标准接口2个（1主1从）；SD卡读卡插槽1个；10/100MB自适应以太网接口1个。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：颗粒筛选机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、 筛体直径：20mm； 2、 振幅：0-3mm； 3、 材质：304不锈钢； 4、 投料量（一次性）：≤200G； 5、 电机功率：≤0.125kw； 6、配筛：20微米（600目），50微米（300目），100微米（150目），200微米（75目），500微米（35目）各一个。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：微波消解仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.采用非脉冲自动变频控制技术，微波最大输出功率≥1000W。 2.▲具备非接触式底部红外全罐温度监控系统，可对全部消解罐底部而非侧面进行温度扫描监测，测温范围不小于0-350℃，控制精度±0.1℃；同时配置插入式光纤温度监控系统，测量范围不小于-40℃～305℃，控温精度：±0.1℃。 3.▲具备主控罐压力监控+全罐压力监控双重压力监控系统：其中主控罐采用高精度压力传感器，可实现精准压力控制，控压范围：0-15MPa，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.01MPa。 4.除具备温度和压力监控系统外，仪器应具备COT实时异常监控系统，能够在任何一个反应罐出现异常时自动报警并切断微波从而确保仪器安全运行； 5.可同时处理≥8位样品。 6.外罐：应采用宇航复合纤维材料防爆外罐，而非PEEK或者陶瓷材料，且外罐整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。 7.▲支持消解/萃取/合成工作模式切换，可配置高灵敏度溶剂监控系统，能够实时监测腔内溶剂泄漏，有效消除萃取/合成实验过程的安全隐患。 8.内置温度、压力及微波功率校准程序，用户可自行对仪器做定期维护校准，确保仪器安全状况。 9.配置：微波消解仪主机1台； 10.配置：非接触式底部红外全罐温度监控系统1套； 11.配置：高精度压力监控系统1套； 12.配置：全罐压力监控系统1套； 13.配置：COT实时异常监控系统1套； 14.配置：≥10位消解转子系统1套；（含罐架8个，宇航复合纤维外罐8个，TFM内罐及罐盖8个） 15.配置：辅助工具及专用工具包1套。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六：行星球磨机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、主盘结构：行星主盘齿轮侵泡润滑油增强处理，噪音隔离处理； 2、出样粒度：<100nm（不同材料研磨方式不同出料粒径不同）； 3、最小处理量： 50ml/罐； 4、最大处理量：4 X 250ml； 5、主盘转速：10-450r/min； 6、球磨罐转速：20-900r/min； 7、传动比（行星盘/球磨罐）：1：2； 8、配置：玛瑙罐（250ml）4套，玛瑙珠4套。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七：小型管式炉

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.额定功率：3Kw； 2.额定电压：220V； 3.加热区/恒温区长度：≥420/≥210mm 4.▲密封法兰：采用双环密封，卡箍快速连接； 5.▲炉膛材质：多晶莫来纤维； 6.▲排风冷却装置：结合热感应技术，炉体表面50度时，排温风扇自动开启； 7.最高温度： 1200℃； 8.程序控制：国产智能仪表，PID调节、自整定功能，并可编制50段升降温程序； 9.控温精度：±1℃； 10.石英管尺寸：φ60/53x1000mm； 11.加热元件：高电阻电热合金丝OCr27A17Mo2； 12.升温速度：0-1000℃≤10℃/min，1000-1200℃≤5℃/min 13.控制面板：配有电流电压指针表，方便后期故障排查。 14.标准配置：气路总成一套（含真空压力表）； 15.标准配置：石英管一支； 16.标准配置：石英堵两个； 17.标准配置：石英舟一个； 18.标准配置：钩子一把； 19.标准配置：高温手套一副。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八：湿式磁选机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、磁场参数： 1.1空气隙：52mm 1.2磁场强度：0-350MT 2、玻璃管参数： 2.1直径：50mm 2.2摆动频率：70次/分 2.3移动行程：40mm |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九：氯离子含量快速检测仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、氯离子浓度测量范围：1～5*10-5Mol/L； 2、PH范围：4～10pH； 3、温度范围：0～40℃（推荐使用范围：正常室温）； 4、响应时间：≦2min； 5、输入电源：DC 5V/500mA； 6、分辨率：0.0001； 7、输入阻抗：≧1*1012Ω。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十：循环水多用真空泵

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、功率：≤180W 2、流量：60-80L/min 3、扬程：≥12 m 4、材质：机芯不锈钢 5、最大真空度：≥0.098Mpa 6、单头抽气量：≥10L/min 7、抽气头数 ： 2个 8、水箱容积： ≥15L |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十一：可调直流稳压电源

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、▲0～32V/3.2A双路，两主路可串联、并联、跟踪输出。稳压、稳流，输出开关控制。直观显示电压值、电流值、功率值。第三路为固定输出（1.8V、2.5V、3.3V、5V)。USB充电接口：5V/1A,USB程控接口。主路电压、电流4个旋钮调节，操作简单。 2、调节控制范围:0～32V 步进值10mV；0～3.2A 步进值1mA； 3、 源效应：稳压（CV）≤1×10-4+2mV；稳流（CC）≤1×10-4+2mA ； 4、负载效应：稳压（CV）≤1×10-4+3mV；稳流（CC）≤1×10-4+2mA； 5、周期与随机偏移（PARD）（rms）：稳压（CV）≤1mV；稳流（CC）≤3mA； 6、显示分辨率：不低于10mV ，不低于1mA； 7、电压精度：≤±（0.5%+30mV），电流精度：≤±（0.5%+30mA）； 8、双组同步偏差： 稳压（CV）≤±（0.4%+300mV）； 9、▲输出锁定功能；正负电压输出； 10、通用指标：电压：AC220V（1±10％），频率：50Hz（1±5％）；预热时间：≥15min。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十二：紫外可见分光光度计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、光学系统：双光束比例监测光学系统 2、波长范围：190～1100nm 3、波长准确度：±1nm 4、波长重复性：±≤0.2nm 5、光谱宽带：约2nm 6、杂散光：<0.05%T 7、光度范围：-0.3～3.0A 8 基线平直度：±0.002A 9、噪声：±0.001A/h 10、配置：紫外主机1台； 11、配置：五联池架1件； 12、配置：10mm石英比色皿2只； 13、▲铅离子印迹固相萃取柱(10支装）1盒； 14、▲具备自动进样器接口； 15、▲配套重金属检测专用耗材及方法包（铅）实现对水/食品/粮食中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上，检出限要求达到5ppb以下（提供第三方检测机构出具有“CMA”或“CNAS”标识的检测/检验报告）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十三：压样机+模具

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、 额定压力：不小于390KN； 2、 上下开距：0-90mm； 3、 最大工作行程：0-55mm； 4、 配件：含直径10cm，厚2-5mm物料模具。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十四：电流表

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、精度等级：0.5级； 2、量程：0-15A； 3、表面尺寸：约220×170×00mm。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十五：电压表

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、精度等级：0.5级 2、量程：0-10V 3、表面尺寸：约220×170×00mm |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十六：翻转振荡器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、 样品瓶数量：12（固定12位）； 2、 电机功率：≥160W； 3、 转动方式：单向/双向； 4、 转速：0-60r/min（可调）； 5、 时间控制：0-99h59min； 6、 外形尺寸：约1400×550×650mm。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十七：噪声频谱分析仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、执行标准：GB/T3785-2010(IEC61672:2002) 1级； 2、传声器：Φ12.7mm（1/2″）预极化测试电容传声器； 3、频率范围：10Hz~20kHz； 4、测量范围：20dB~130dB(A)、23dB~130dB (C)、28dB~130dB(Z)； 5、动态范围：大于100dB（A计权）； 6、频率计权：并行（同时）A、C、Z计权； 7、时间计权：并行（同时）快（F）、慢（S）、I（脉冲）及Cpeak； 8、检波器特性：数字检波技术； 9、A/D位数：24位； 10、采样频率：48kHz； 11、显示器：不低于160×160点阵液晶显示器，具有LED背光。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十八：多功能电磁检测仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 低频： 1、读数显示： 3-1/2位液晶显示器； 2、档 位：电场—V/m（伏/米）；磁场—μT（微特斯拉）； 精 度：电场：≤1V/m；磁场：≤0.01μT； 3、量 程：电场：1V/m—1999V/m；磁场：0.01μT—19.99μT； 4、报警阈值：电场：10V/m；磁场：0.4μT； 5、测试频宽：5Hz—3500MHz； 6、取样时间：≤0.4秒； 7、感 测 头：单轴（仪器顶端）； 8、过载提示：LCD显示“1”； 高频： 9、读数显示： 3-1/2位液晶显示器； 10、精 度： 0.1μW/cm2； 11、量 程： 0.1μW/cm2- 199.9μW/cm2； 12、报警阈值：40.0μW/cm2； 13、测试频宽：50MHz—5GHz； 14、取样时间：≤0.3秒； 15、感 测 头：单轴（仪器顶端）； 16、过载提示：LCD显示“OL”。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十九：手持式核辐射检测仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、能量响应：≤80keV IV 1.5 MeV，最大偏差 ：±30%； 2、量程范围：a)累积剂量当量：Hp(10) 0.01µSv IV 999.99mSv； b)剂量当量率：p(d)0.1µSv / h IV 10 mSv/h 。 3、固高误差：不超出25%； 4、角晌应 ：0° IV ±60。29%.v67% （以137Cs原v能量点为参考点）； 5、温度变化范围：三±18% (-10 C IV +40 ＇C)； 6、湿度适应性：三±18% (90% (40 ＇C))； 7、外形尺寸 ：约78mm×60mm ×20mm； 8、应用功能 ：剂量显示，电池：电量欠压指示，剂量率超闰值报警，数据保存等。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十：声级计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、传声器组合：Φ12.7mm（1/2″）预极化测试电容传声器+AWA14602型前置级，标配灵敏度级：≤-40 dB(以1V/Pa为参考0dB)。 2、线性测量范围：28dBA～133dBA；33dBC～133dBC；40dBZ～133dBZ；66dBLCPeak～136dBLCPeak； 3、频率范围：20Hz～12.5kHz； 4、A/D位数：24位； 5、采样频率：32 kHz； 6、本机电噪声：小于A计权3 μV、C计权4 μV、Z计权5 μV（不含前置级，用50Ω电阻直接短路）； 7、测量上限：由所配传声器灵敏度决定。可按“93-传声器灵敏度级”进行估算； 8、级线性范围：105dB（A计权）； 9、 时间计权：并行（同时）F﹑S﹑I； 10、频率计权：并行（同时）A、C、Z； 11、检波特性：真有效值数字检波； 12、声级计类型：X类声级计； 13、执行标准：GB/T3785-2010 2型； 14、配置：2级、积分、存储、含打印机。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包3（制冰机等一批设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同生效60天内中标人完成货物安装调试并交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东工业大学大学城校区环境科学与工程学院指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例80%,★（1）合同生效后，采购人按相关规定向中标人支付80%的合同货款作为预付款，同时，中标人提供合同货款80%的增值税专用发票给采购人。 2期：支付比例20%,★（2）中标人货物安装调试完毕并经双方对货物进行验收合格后，中标人开具合同货款剩余20%的增值税专用发票给采购人作为报账凭证。收到报账凭证后，采购人按相关规定办理向中标人支付剩余20%的合同货款。 |
| 验收要求 | 1期：1.交付验收标准为：按本合同约定的货物及价格、详细配置清单及技术指标、符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求、国家相关标准和行业规范进行验收（该等标准不一致的，以较高为准）。 2.验收流程按采购人规章制度执行，由采购人组成验收小组（含中标人的人员）按国家有关规定、规范进行验收，必要时采购人可邀请相关的专业人员或机构参与验收。 3.货物安装调试完毕且正常运行后，中标人应向采购人提出书面验收申请，准备并向采购人提交验收文件，本合同项下的全部货物按采购人验收流程验收通过，经双方签署验收合格证明后，视为验收合格。 4.验收合格后，中标人应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。前述资料物品交付完毕当日，视为合同货物完成交付。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | （一）货物一般要求，1.所有货物应当是制造商原装、全新的产品，符合国家标准。 2.货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。 3.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 4.所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。 5.所提供的产品应是在中国范围内合法销售，原装、全新、并符合用户要求的产品。 （二）伴随服务要求，1.合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 2.到货检验、安装调试 （1）货物送到采购人指定地点后，甲乙双方代表同时在场时才能开箱检验。 （2）甲乙双方就货物进行的检验包括但不限于名称、品牌、规格、型号、产地、数量外在可视参数。 （3）除非采购人另有通知，中标人应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和调试工作，并承担货物安装调试过程所产生的一切费用和责任直到验收合格。 （4）中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。 （5）软件类产品中标人还应提供软件现场或远程安装，包括软件服务器端安装、客户端安装和软件license的安装；在服务器端安装时中标人应主动寻求服务器供应商的工程师配合。 （三）培训及售后服务（技术参数要求有特殊要求从其规定），1.中标人负责采购人使用人员的使用操作技术及维护技术的培训直至其能熟练、独立操作，具体培训内容和时间安排由双方协商确定。对于软件类产品，中标人还需要对采购人使用人员进行必要的现场培训，保证采购人使用人员能独立安装、升级软件和运行算例。 ★2.所有货物保修期不低于 3 年，中标人提供不低于免费 3 年上门保修服务和系统维护，中标人不再收取任何费用，保修期自甲乙双方代表在货物安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算。 3.保修期内，货物或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。 4.保修期内，货物如非采购人人为原因而出现的问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。如果货物同一硬件一个月内连续2次出现同一故障时，中标人须无偿更换全新货物。 5.货物（含软件类产品）故障报修的响应时间为2小时，且在8小时内（连同前面时间计算）到达现场，24 小时内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，中标人在48小时内提供不低于同等档次的替代货物供用户使用至故障消除为止。 （四）报价要求，1.投标人的投标报价为完成项目的全包价，包括但不限于购买货物、保险运输、装卸进场、安装调试、培训验收、售后服务等费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。除合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。 2.投标人须对所投采购包全部内容进行投标，否则将作无效投标处理。 3.投标人的投标总报价不得高于所投采购包的预算金额，否则将作无效投标处理。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他专用仪器仪表 | 制冰机 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他专用仪器仪表 | 高压灭菌锅 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 其他专用仪器仪表 | 洁净工作台 | 台 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 其他专用仪器仪表 | 高速离心机 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 其他专用仪器仪表 | cod快速消解测定仪 | 台 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 其他专用仪器仪表 | 冷冻干燥机 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 其他专用仪器仪表 | 分光光度计 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 其他专用仪器仪表 | 紫外分光光度计 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 其他专用仪器仪表 | 万分之一天平 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表九 |
| 10 |  | 其他专用仪器仪表 | 千分之一天平 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十 |
| 11 |  | 其他专用仪器仪表 | 百分之一天平 | 台 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十一 |
| 12 | △ | 其他专用仪器仪表 | 高级荧光生物显微镜 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十二 |
| 13 |  | 其他专用仪器仪表 | 生物显微镜 | 台 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十三 |
| 14 |  | 其他专用仪器仪表 | 冰箱 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十四 |
| 15 |  | 其他专用仪器仪表 | 纯水机 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十五 |
| 16 |  | 其他专用仪器仪表 | 烘箱 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十六 |
| 17 |  | 其他专用仪器仪表 | 氮吹仪 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十七 |
| 18 |  | 其他专用仪器仪表 | 电泳槽 电泳仪 | 台 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十八 |
| 19 |  | 其他专用仪器仪表 | 超低温冰箱 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十九 |
| 20 |  | 其他专用仪器仪表 | 梯度PCR仪 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二十 |
| 21 |  | 其他专用仪器仪表 | 凝胶成像分析系统 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二十一 |
| 22 |  | 其他专用仪器仪表 | 高速冷冻离心机 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二十二 |
| 23 |  | 其他专用仪器仪表 | pH计 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二十三 |
| 24 |  | 其他专用仪器仪表 | 微生物鉴定系统 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二十四 |

附表一：制冰机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.制冰量：≥20kg /h 2.储冰量：≥10kg 3.功率：≤180w 4.外型尺寸:≤300×493×547mm |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：高压灭菌锅

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.灭菌有效容积：≥50L 2.最高工作压力：≥0.22MPa 3.最高工作温度：≥134℃ 4.热均匀度：≤±1℃ 5.计时控制范围：0～99分钟 6.压力温度控制范围：105～134℃ 7.功率：≤3000W 8.电源电压：AC220V.50Hz 9.外形尺寸：≤51×47×113 (cm) |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：洁净工作台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、单人双面垂直单向流，准闭合式。高效率、低能耗的风量可调送风系统，高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作。 2、外尺寸(宽×深×高) 1030×770×1650，内部尺寸(宽×深×高) 870×690×520； 3、过滤技术HEPA 采用优质滤芯，过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒），高效过滤器规格及数量≥780×610×50×①； 4、洁净度ISO 5 级； 5、噪音≤62dB(A) 、照度≥300Lu； 6、平均风速：0.33m/s±0.03 m/s；菌落数：≤0.5个/皿•时（直径90mm培养平皿）； 7、结构：全钢结构，前端圆弧一体成型的优质304不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻作业疲劳。箱体采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的整机造型, 使作业区气流受扰动最少。 8、工作状态监测与显示：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态，过滤器寿命显示及报警，工作窗开启超过规定高度报警。 9、照明系统采用节能LED名牌灯具,护眼设计。 10、带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 11、人性化的预过滤器，快速更换与清洗设计。带PAO采样口方便扫描检测高效过滤效率。 12，采用移门系统技术，钢化安全玻璃，手动移门升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 13、优质紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，紫外灯预约定时，紫外灯荧光灯互锁，带备用插座设计，断路保护功能，实验使用安全方便。 14、▲提供所投产品有效期内的医疗器械产品注册证。 15、▲为保证产品质量，投标人应承诺所投产品的售后服务由所投产品的制造商负责。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：高速离心机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.直流无刷电机驱动，运行平稳、宁静，无需保养 2.最高转速:≥16500rpm，最大离心力：≥21630×g，转速精度：±10rpm, 3.转速最小增量1rpm, 离心力最小增量1×g， 4.▲转子最大容量(ml)：≥18×5ml、满载≥15000rpm、升降速时间≤10s 5.温控范围 ：-20－40℃，温度每0.1℃可调。 6.定时范围：1s—99min59s/99h99min； 7.噪音：<52dB（A); 8.功率：≤800W、电源要求：AC 220±22V 50Hz 10A； 9.▲浇筑尼龙NCP材料转子：超轻、强度高、热传导慢，升降速快,对酸碱盐和有机溶剂都有很好的抗性。 10. 5寸触摸液晶屏操作，快速设置：转速、离心力、时间、温度、梯度离心等参数。运行中可随时观察和更改参数，无需停机。 11.10档加减速控制，有缩短启动与刹车时间的功能，倒计时小于一分钟计时以秒显示，可满足用户特殊降速需求； 12.采用电子门锁，门打开状态仪器不能启动。不锈钢内腔防止生锈，四层钢结构保护用户使用安全；有门盖保护，超速及不平衡保护，确保仪器运行安全，设有紧急开盖方便停电等特殊情况时开盖。 13.采用高效制冷机组，环保、温控精度高，最高转速时转子温度<4°C；有预制冷功能；快速制冷功能,≤8分钟从室温降至4°。 14.具有差时离心功能：可以自由设定升降速具体时间，升降速时间5s至30min任意设定时间。 15.▲具有梯度离心功能：可以自由设定1至10个梯度的转速和离心时间。 16.具有点动离心功能：可以设定转速后瞬时离心。 17.外形尺寸(长×宽×高)：≤520×320×230（mm）； 18.转子配置： 24×1.5/2ml，转速 ≥14800 rpm，离心力 ≥21890×g 。 19.为保证产品质量，投标人应承诺所投产品的售后服务由所投产品的制造商负责。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：cod快速消解测定仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.消解数量: ≤25 支； 2.加热速度: 5 分钟内升到设定温度 165℃； 3.消解容量: 0-10mL； 4.控温模式: 智能 PID 温控； 5.温控精度: ±1℃； 6.消解温度: 35~200℃可调（目标温度恒温控制）； 7.时间设定: 0-999min （消解结束时蜂鸣报警提示 ）； 8.消解孔径/深度: ≥16mm/55mm。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六：冷冻干燥机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 主机技术指标： 1、★冷阱最低温度（空载）： ≤-60℃ （环境温度 ≤30℃）； 2、最大捕水量：≥3 Kg； 3、真空度（空载）： ≤5Pa，极限真空度：1Pa； 4、▲冷阱腔开口尺寸：内径￠≥228mm,深≥320mm，冷阱腔容积：≥13L（需提供相关技术证明材料）； 5、物料托盘、冻干量：普通型(散装物料）：物料盘Φ≥180 mm共≥4层，层间距可调节，总冻干面积≥0.1m2（约每次处理量≥1L）。 6、主机外形尺寸（长×宽×高）：≤580mm×580mm×460mm（不含干燥室）； 7、电源要求：AC220V 50Hz，总功率：≤1100W，净重：≤75KG； 8、适用环境：环境温度≤30℃，整机运行噪声：≤55dB； 9、采用控制程序+5寸彩色触摸屏，实时显示并记录真空度、冷阱温度、物料温度并形成冻干曲线，可连续记录物料和设备状况数据，支持数据离线浏览、分析、打印及存储，配置USB数据存储串口； 10、具有真空度自动检测功能，真空度值不达标停止真空泵运行（需提供相关技术证明材料）； 11、★配置真空泵，支持无线远程控制启停，具有真空泵使用时间累计功能，提醒及时更换真空泵油； 12、具有压缩机二次启动延时保护及过热过载保护装置； 13、配置防返油双级旋片真空泵，接头采用KF25快接卡箍。 结构设计： 14、机身顶部接触面为304不锈钢，防腐蚀、耐酸碱； 15、冷阱腔体为大尺寸开口，腔内无制冷盘管，加快升华速率且易清洁，整个物料架能完全放入冷阱内，具有样品预冻功能，无需另配超低温冰箱及用液氮来预冻； 16、冷阱法兰断冷桥防凝露设计，独有密封圈波浪形设计，开模成形，多重密封防护。（需提供相关技术证明材料） 17、为保证产品质量，投标人应承诺所投产品的售后服务由所投产品的制造商负责。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七：分光光度计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数 1、光学系统：双光束比例监测； 2、波长范围：325～1100nm； 3、波长示值误差：±2.0nm； 4、波长重复性：≤0.4nm； 5、最小光谱宽带：2.0nm±0.4nm； 6、杂散光：≤0.1%T； 7、光度范围：-0.3～3.0A； 8、透射比示值误差：±0.002 (0Abs～0.5Abs) ，±0.004A (0.5Abs～1Abs)，±0.3%； 9、透射比重复性：≤0.001 (0Abs～0.5Abs)，≤0.002 (0.5Abs～1Abs)，≤0.15%； 10、基线平直度：(335nm-1090nm)； 11、噪声: ≤0.15%（500nmm，P～P），开机预热半小时后； 12、基线漂移：≤0.35%/h； 13、500nm，开机预热2小时后； 二、技术特点 14、反射镜为石英镀镆技术； 15、钨卤素灯，直插限位结构（换灯无须调整）。 16、电器细分驱动直接驱动光源镜； 17、先进单色器，优于0.1%T的杂散光； 18、内置标准镨钕玻璃波长滤光片（方便波长校正）； 19、电机细分驱动光栅电机； 20、准双光束.参比光束接收器为光电池，稳定性小于0.001A/h； 21、128*64点阵,蓝色背光液晶显示屏,寿命大于20万次防水键盘； 22、耐酸碱塑料材质比色皿存放架； 23、耐腐蚀性全塑结构，不锈钢标准件； 24、外排风散热，入口过滤网防尘，可折卸清洗； 25、光路全免调结构； 27、▲为保证产品质量，投标人应承诺所投产品的售后服务由所投产品的制造商负责； 28、▲配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉），实现对水/食品/粮食中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上，检出限要求达到5ppb以下(提供第三方检测机构出具有“CMA”或“CNAS”标识的检测/检验报告)； 29、可见分光光度计1台、八联池架1件、五联池架1件、10mm玻璃比色皿2只、铅离子印迹固相萃取柱1盒、镉离子印迹固相萃取柱1盒； |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八：紫外分光光度计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、 仪器技术指标 1）光谱带宽：2nm固定光谱带宽； 2）波长范围：190-1100nm； 3）波长准确度：±0.3nm（开机自动校准）； 4）波长重复性：≤0.2nm； 5）杂散光：＜0.3%T(220nm，NaI；340nm，NaNO2)； 6）光度方式：透过率、吸光度、能量； 7）光度范围：-0.3～3.0Abs； 8）光度准确性：±0.002Abs(0～0.5Abs)， ±0.004Abs(0.5～1Abs)， ±0.3%(0～100%T)； 9）光度重复性：0.001Abs(0～0.5Abs)， 0.002Abs(0.5～1Abs)， 0.15%T(0～100%T)； 10）基线平直度：±0.002Abs； 10）基线漂移：≤0.001Abs/h (500nm，0Abs 2nm光谱带宽，预热2小时后)； 11）光度噪声：≤0.0005Abs (500nm，0Abs，2nm光谱带宽)； 12）光栅：高分辨率衍射全息光栅；检测器：硅光二级管；光源：氘灯；电机。 2、功能特点 13）分析准确：采用全息高分辨率衍射光栅，进一步降低仪器的杂散光，使仪器分析更加准确； 14）性能稳定：双光束比列监测光学系统，保证良好的稳定性； 15）测量速度快：最快扫描速度达到每分钟1000nm以上。 16）功能强大：光度计主机不但可独立的完成光度测量、定量测定、光谱扫描、DNA/蛋白质测量及数据打印等各种功能，同时增加专家数据库、三维图谱分析、GLP实验室规范等功能，适合于快速农药残留检测、环保、检验检疫等各个行业。 17）操作便捷：自动化程度高，普通样品测量仅需两次按键。 18）扩展性好：多种附件可供选择。 19）维护方便：采用人性化机械结构及模块化电器设计理念，电器系统维护快捷。 20）插座式钨灯和氘灯设计机构，免去换灯时光学调式步骤，使仪器调试、维护简单。自动八联池可做多样品测量，可用于药物溶出度的6个样品测量等；快速农药残留检测最多可同时测量7个样品。 21）▲支持后期另购买和主机同一品牌的三维坐标式自动进样器，实现自动化测试。一体化取样针设计及清洗液在线自动更新功能，保证清洗充分，避免交叉污染，降低测量误差；自动进样器有3个独立的样品区，提供2种不同的样品盘支架（25ml*18杯位、50ml*10杯位），可任意组合使用，最大可支持54个样品连续，样品盘可以任意更换；采用高性能电机驱动系统可节省X、Y、Z轴移位时间，加快检测速度；（需提供进样器彩页证明及自动进样器和紫外的连接示意图证明） 22）▲配套套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉），实现对水/食品/粮食中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上，检出限要求达到5ppb以下(提供第三方检测机构出具有“CMA”或“CNAS”标识的检测/检验报告)； 23）▲工作站可升级支持远程数据传输，可选择GPRS、WIFI、3G等多种方式数据传输，采用Web Services 方式进行数据交换；能够及时通过端口授权进行数据的实时传送和流程监控（需提供基于分析仪器的数字化智能教学与科研示范实验室联机方案） 3、仪器配置 24）紫外可见分光光度计1台、UV.Win紫外控制软件1套、八联池架附件1件、10mm石英比色皿2只、铅离子印迹固相萃取柱1盒、镉离子印迹固相萃取柱1盒 4、售后要求 25）为保证产品质量，投标人应承诺所投产品的售后服务由所投产品的制造商负责。 26）▲提供所投产品的计量器具型式批准证书复印件加盖投标人公章。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九：万分之一天平

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 技术指标： 1、量程/精度：220g/0.1mg； 2、重复性(mg)：±0.1； 3、线性误差(mg)：±0.2； 4、称盘尺寸(mm)：≥Φ90； 5、外形尺寸(mm)：≤345×223×331； 主要性能特征： 6、▲使用单体模块电磁力传感器，是不使用簧片的均一构造。 7、★内置温度触发提示校准功能，遇有室温变化影响灵敏度时，天平感知室温变化，自动使用内置砝码校准（无需手动操作），温差可设定控制范围是0.1-3摄氏度。 8、▲天平有一键转换精度功能，可以做到一机两用。（需提供提供相关技术证明材料） 9、▲一级至七级防震干扰滤波及一级至六级灵敏度感量级别可调功能。用户可根据实验室环境和自己的实际需要来调整天平的抗震干扰等级及灵敏度，以达到参数最佳、最优化的试用效果。 10、下挂钩称重装置，满足轻量大体积称重要求； 11、LCD大界面显示； 12、称重稳定时间3级可调； 13、内嵌实时动态温度补偿，实时修正温度变化对称量结果的影响； 14、具有克、克拉、盅司等20多种单位转换功能，并可锁定和屏敝； 15、RS232/USB双通讯接口连接外围设备，多台天平联网同时连接电脑及打印机； 16、开关机自动锁定当前应用模式； 17、内置日期、时间可调功能； 18、内置温度显示功能； 19、安装插件，PC端天平数据可直读； 20、手提式手柄，可以安全、轻松的搬运天平； 21、人性化随机配件箱，方便砝码、手套等随机及防止丢失； 称量应用模式 22、百分比称重功能； 23、动物（动态）称量功能； 24、设定物体称量计数功能； 25、成本结算（计价）功能； 26、上下限检重功能； 27、毛、净、皮称量功能； 28、峰值保持功能； 29、累计功能； 30、密度称量程序自动换算直读功能； 详细配置： 31、天平主机：1台； 32、托盘、屏蔽罩：1套； 33、说明书、合格证、保修卡：1套； 34、手套：1对； 35、外部测试砝码：1个（F1级）； 36、数据线：1条； 37、下称勾：1个； 38、电源：1个； ▲39、为保证产品质量，投标人应承诺所投产品的售后服务由所投产品的制造商负责。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十：千分之一天平

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 技术指标： 1、量程/精度：520g/1mg； 2、重复性(mg)：±1； 3、线性误差(mg)：±2； 4、称盘尺寸(mm)：≥Φ108； 5、外形尺寸(mm)：≤345×223×331； 主要性能特征： 6、▲国内分体电磁力传感器； 7、▲一级至七级防震干扰滤波及一级至六级灵敏度感量级别可调功能。用户可根据实验室环境和自己的实际需要来调整天平的抗震干扰等级及灵敏度。 8、外部校准功能； 9、 ▲天平有一键转换精度功能，可以做到一机两用。 10、内置温度显示功能； 11、防干扰、防静电金属外壳； 12、下挂钩称重装置； 13、大界面VATN LCD显示； 14、称重稳定时间可调； 15、具有克、克拉、英磅、盎司、等十七种单位转换功能； 16、标准配置RS232通讯接口连接外围设备； 17、开关机自动锁定当前模式； 18、内置日期、时间可调功能； 19、安装插件，PC端天平数据可直读； 20、手提式手柄，可以安全、轻松的搬运天平； 21、人性化随机配件箱，方便砝码、手套等随机及防止丢失； 称量应用模式 22、百分比称重功能； 23、动物（动态）称量功能； 24、设定物体称量计数功能； 25、成本结算（计价）功能； 26、上下限检重功能； 27、毛、净、皮称量功能； 28、峰值保持功能； 29、累计功能； 30、密度称量程序自动换算直读功能； 详细配置： 31、天平主机：1台； 32、托盘：1个； 33、说明书、合格证、保修卡：1套； 34、手套：1对； 35、外部测试砝码：1个（F2级）； 36、数据线：1条； 37、下称勾：1个； 38、电源：1个； ▲39、为保证产品质量，投标人应承诺所投产品的售后服务由所投产品的制造商负责。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十一：百分之一天平

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.最大称量：5200g 2.最小示值：10mg |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十二：高级荧光生物显微镜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、放大倍数:40X－1000X； 2、目镜: 大视场高眼点平场目镜10X/φ22mm(防霉)； 3、物镜：4X；10X；20X ；40X；100X； 4、无限远平场消色差物镜: 4X/0.1（减光物镜），10X/0.25（减光物镜），20X/0.4, 40X/0.66(弹簧)，100X/1.25(S,O)/100X(S,W);所有物镜带有限位装置，均保证同轴、齐焦，所有光学镜片均防霉处理； 5、照明：6V/30W卤素灯(宽电压输入：100V-240V)，亮度可调，视场光栏中心可调； 6、▲镜筒组：头部为绞链式三目观察头，30度倾斜，可达360°旋转；具备瞳踞和屈光度调节功能,视度可调,光瞳间距48－76mm；两档转换100%观察；20%观察，80%摄影； 7、五位物镜转换器：防霉； 8、无限远色差校正光学系统，防雾、防霉光学系统； 9、机械移动载物台：钢丝传动载物台(X轴不突出)，面积（约）182mm×140 mm；可X、Y向同轴调节，移动范围（约）：77mm×52mm，双片夹式结构，片夹带阻力装置，带有0.1mm刻度的游标尺； 10、聚光镜组:摇出式聚光镜, N.A.0.9/ 0.13，带可变光栏；具备定向升级多功能复合观察模式（偏光，相差、暗场）； 11、粗微调焦装置：粗微动同轴调焦，粗动行程≥25mm，微调每圈≥0.2mm，格值≥2um，粗调带松紧调节；并有调焦上限位装置； 12、仪器整体采用一体化机架，Y型镜基设计； 13、四组落射荧光镜组（UV、V、B、G激发快），六孔转盘式落射荧光装置，可提供多种荧光激发块选择，包含通孔档，用于明视场观察；带防护板； 14、220V/100W直流汞灯（数字式电源组带记时装置）； 15、适配器一套（1X）； 16、▲专业显微镜彩色制冷CCD相机技术参数：采用高性能芯片组；USB2.0/USB3.0高速通讯，高分辨率、色彩还原处理 ； 17、附带图象处理软件功能： 图像采集： 可对图像的分辨率大小、采集储存格式、画面属性、色彩、亮度、对比度、暴光、白平衡等参数进行设置，并可以拍照、录像、定时拍照、定时录像等操作。 图像测量： 可对图像进行长度、周长、夹角、面积、圆直径及椭圆长短径等参数的动态测量，例如通过直线短、矩形、不规则图形、椭圆（圆）、三点定圆等工具测量、并且参数可通过EXCEL格式导出。 图像处理： 可实时动态地对亮度/对比度、色度/饱和度、红/绿/蓝颜色进行调整，可对拍摄的图像进行反色、浮雕、 锐化、平滑、灰值化、去除噪声、旋转、翻转、镜像等图像处理功能。 绘图标注： 方便快捷的进行文字标注，简便的箭头指示，以及进行多种几何图形注解。 细胞计数： 具有自动计数、手动计数、单点生长计数的功能。单色和多色二值化阀值调整，腐蚀、去孔功能进一步准确地勾划出轮廓，迅速统计数量，并给出整体与个体周长和面积等参数，可进行整体或指定局部统计，并可以导出测量的数据。 图像拼接： 当显微镜只能拍摄到标本的局部图像时，按顺序排列所得到的局部图像，然后使用图像拼接功能，即可得到整个标本拍摄到的全局图像进行研究和保存。 图像融合： 当标本厚薄不均或表面存在高度差时，由于受到高倍物镜景深的限制，只能观察到局部清晰的图像，则可将不同焦面的图像拍摄下来，利用图像融合功能，即可得到整幅完整清晰的图像。 图文报告： 轻松制作图文结合的实验报告，可对标本图片进行详细的文字说明，并打印。 18、▲一体化控制集成中心：70寸智能互联≥4K超高清显示，A73高位架构，64位处理器，≥DDR4 2G\16G运储存,多通信道整合，仿真技术互联、互通、互动；高清液晶显示系统，清晰呈现镜下细节；计算机屏幕上显示全景镜台测微尺数字切片导航图指定区域的放大图像，实时显示该切片原始大小和放大倍数的正确值，以及固定整数长度的比例标尺，显微镜镜台测微尺的全景数字切片可以验证，另配置控制终端工作站≥i5/ 12400 /16G/ 1T /23.8英寸； 19、▲投标人应提供所投产品彩页资料；提供所投产品的软件系统计算机软件著作权登记证书复印件加盖投标人公章；主机和软件为同一品牌同一厂家，便于售后服务。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十三：生物显微镜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、放大倍数：40X—1000X。 2、▲观察筒：蝶式双目镜筒30°倾斜，镜筒可360°旋转，提高眼点高度≥44mm，适合不同身高的使用者。瞳距调节范围48mm～75mm。观察筒和机身一体化设计，不可随意分离，避免发生坠落。 3、目镜：10×大视野、高眼点平场目镜，视场直径18mm。 4、平场消色差物镜：4×0.1（减光物镜），10×0.25（减光物镜），40X/0.65(弹簧)，100X/1.25(弹簧,油)，高倍（40X/100X）、低倍（4X/10X）物镜间转换无需亮度调节。 5、机械移动载物台：面积≥125mm×115mm。 6、物镜转换器：内倾式内定位四孔转换器，带防霉装置。 7、调焦装置：粗微动同轴调焦，调焦行程≥25mm,微调每圈≥0.2mm，微调格值≥2um，粗调带松紧调节，并有调焦上限位装置。 8、★光源：≥3W-LED冷光源，5-12V低电压输入，确保产品用电安全(可使用充电宝、手提电脑、车载充电等外置电源供电)。 9、聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，中心可调，带可变光栏。 10、水滴式的一体化外观设计，低倍减光物镜，高低倍物镜间转换无需亮度调节；机身后部具有观察窗口，即使从后面也可看到物镜倍率变化； 11、全新的机身后部储物空间，可放电源线，充电宝等，便于搬运和储藏。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十四：冰箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.总容积：≥269L 2.冷藏室容积：≥176L 3.冷冻室容积：≥93L 4.制冷方式：风冷 5.外形尺寸：≤578*635*1722mm |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十五：纯水机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、主要用途：纯水系统进水、玻璃器皿清洗/冲洗、微生物分析、样品稀释和试剂制备、生产工艺用水、普通化学和定性分析水分析及通用HPLC、分光光谱测量、高压蒸汽灭菌器、清洗机、全自动生化仪、免疫分析仪、恒温恒湿箱、盐雾试验箱、老化仪、增湿机等仪器的供水等 2、进水要求：城市自来水：TDS<200ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2(进水TDS>200ppm时) 3、技术参数： RO反渗透水指标； 离子截留率：96%-99%（使用新RO膜时）； 有机物截留率：>99%，当MW>200道尔顿； 颗粒和细菌截留率：>99%； DI去离子水指标； 电阻率：13-17.5MΩ.cm； 电导率：0.077-0.055µs/cm； 产水量（25℃）：≥30升/小时 ； 出水口：≥2个：RO反渗透水、DI去离子水； 储水桶配置：≥15升外置压力桶； 外型尺寸/重量：长×宽×高：约41×20×42cm/约20Kg； 电源/功率：220V、≤50Hz/72W； 4、工作条件： 环境温度：5℃-45℃； 相对湿度：20%-80% ； ▲5、一次注塑成型工艺机箱，材质为卫生级PP 塑料； 6、所有滤芯内置设计，占用外部空间小； 7、机箱顶盖可快速旋开，实现无需开箱即可快速更换预过滤柱，符合GLP 规范； 8、全自动压力传感器和微电脑控制工作，实现自动制造纯水； 9、自来水断水自动停机，停机自动断水，储水桶自动补水，储水桶水满自动停机； 10、全自动RO 膜防垢冲洗程序，延长RO 膜使用寿命； 11、高亮度背光式LCD 在线电阻率测试仪，实时监测DI 去离子水水质； 12、便携式TDS/ 电导率测试笔，干电池设计，可随时测量自来水和RO 水的TDS 总固体溶解度、电导率、水温； 13、标配快插式外接设备供水口，系统可升级； 14、多种规格储水桶可选，满足不同水量需求； 15、纯水管路、接头均获NSF 认证； 16、采用优质的RO 膜组件设计，实现RO 膜的长寿命与高品质水质的结合； 17、优化的纯化柱组模块，方便维护更换，采用核子级树脂，时刻保证水质； 18、基本配置： 主机：1台； 纯化柱：1套，包含： 5μm深层PP滤芯1根， 自康活性炭棒滤芯2根， 200GPD RO膜 1根， 精密纯化柱 3根， TDS/电导率测试笔：1支， 附件包：1个； 100升压力水桶：1个； 19、▲需提供投标产品带有“CMA”或“CNAS”标识的、由第三方检测机构出具的水质检测报告，包括但不限于电阻率、硅、铜、锌、镍、钠、钾、氯离子浓度、细菌、TOC值等。 20、▲为保证产品质量，投标人应承诺所投产品的售后服务由所投产品的制造商负责。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十六：烘箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.容积：≥150L 2.温按范围：RT+10-300℃ 3.波动度：±0.5℃ |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十七：氮吹仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.温度范围：室温~99℃（数显） 2.控温精度：±1℃ 3.试管尺寸：10~29mm; 烧杯试管尺寸：<φ30 mm 4.气体流量：0~15L/Min，内置氮气流量阀 5.气体消耗量：≤330ml/min/样品 （可调节） 6.加热方式：恒温水浴 7.内胆尺寸：≥φ26x15cm |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十八：电泳槽 电泳仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、多用途水平电泳槽: 技术指标 2、凝胶面积：130×130mm，130×65mm，65×130mm，65×65mm； 3、梳子规格：0.75mm：7+7齿/14齿，9+9齿/19齿； 4、mm：12+12齿/27齿； 5、1.5mm：7+7齿/14齿，9+9齿/19齿； 6、2.0mm：3+2齿/3+3齿 7、缓冲液体积：最大1000ml 8、外形尺寸：≤300×170×80mm(L×W×H) 9、重量：≤1.5Kg 10、基础电泳仪电源； 11、恒压输出，恒流输出，恒功率输出； 12、超出设定值时，恒压与恒流自动切换．定时控制； 13、自动无负载检测；自动负载短路保护；自动记忆工作状态； 14、≥192*64像素 LCD 超大显示屏； 15、防滑动机箱脚； 16、键盘； 17、电泳仪电源共有五个按键。分别是：两个项目切换键、两个数据调节键、命令执行键。 18、项目切换键：用于切换电源中的所需调节项目； 19、数据调节键：用于调节光标选定的数据； 20、命令执行键：用于执行已经调节好的命令； 21、显示模式：电压、电流、功率同时显示； 22、定时：0-99时59分； 23、电压：10一300V； 24、电流：5一400 mA； 25、功率：5一75 W减小：可减小当前选择状态的设定参数。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十九：超低温冰箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、有效容积不小于338L； ★2、外部宽度不超过815mm；高度不超过1980mm；总功率不超过1000W； 3、内部尺寸：≥465*630*1310mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板； ★4、温度控制：微电脑控制，温度数字显示,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； 安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、开门报警、冷凝器散热差报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、超高、低电压补偿保护）；所有部件独立接地； 5、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。 6、门：外门1个，内门2个；可调节搁架，便于物体存放；一体式门锁手把设计；紧凑式脚轮设计，灵活方便；压力平衡设计，易于开门； 7、四层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温效果好。发泡内门密封性好，存取物品温度回升小； 8、隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。 9、双压缩机设计，降温速度快，温度均匀； ★10、降噪机舱设计和碳氢系统设计，采用超静音碳氢制冷压缩机，质量更可靠，低噪音风机，提高系统安全性和可靠性； 11、搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；具有高低电压补偿12V功能；支持后期可另购配置：温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能； 12、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性。 13、USB数据存储功能，可以存储温度、电压、开门次数和报警灯数据，可以随时下载并通过电脑查询记录，保证用户的样本存储更加安全可靠。 14、测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； 15、支持后期另购配置：网络接口，同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警； 16、支持后期另购配置：样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本； 17、售后服务及其他：为保证产品质量，投标人应承诺所投产品的售后服务由所投产品的制造商负责。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十：梯度PCR仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、7”TFT高清真彩全触摸屏，曲线图形实时显示程序。 2、使用半导体芯片。 3、▲多功能模块: 9677模块+原位载盘，一机三用，可做常规、梯度和原位PCR。 4、最大升温速度：≥6℃/秒；最大降温速度：≥5℃/秒。 5、中英文双语可选界面。 6、开合热盖技术，有防过压的声音提示功能，热盖自动关闭功能。 7、样品台温度范围：0℃～105℃； 梯度温度范围：30℃～105℃；梯度温度均匀性： ≤±0.2℃，梯度温差范围：0.1℃～42℃。 8、▲主机可储存15,000个以上PCR标准程序, 还可通过U盘无限量下载程序或升级软件。 9、前进风后出风的风道设计，仪器之间可紧贴摆放，节约空间。 10、多用户登录并有密码保护，有TM计算器，有程序向导功能。 11、为保证产品质量，投标人应承诺所投产品的售后服务由所投产品的制造商负责。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十一：凝胶成像分析系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、箱体两侧切胶口双开门设计，避免交叉污染，尺寸≥125mm×100mm； 2、配有安全使用装置，拉开抽屉即可自动关闭光源，使用户免受紫外线辐射。 3、含紫外灯箱，白光反射板，紫外二组反射，波长：紫外透射滤色片200×250mm光源300nm，白光板面积210×260mm两侧反射滤色片200×50mm，反射光源254nm、365nm，两侧白光反射装置； 4、观察口：可自动关闭，尺寸≥125mm×60mm； CCD及镜头： 5、CCD 型号：芯片，分辨率≥2592(H)×1944(V)； 6、像素密度：：16bit； 7、镜头型号：Computar光学变焦8～48mm，光圈1.2自动； 8、可通过软件或机箱面板进行镜头的变焦、聚焦、光圈、透射紫外灯及反射灯的全自动控制； 9、灵敏度：低于20pgEB染色双链的DNA； 10、检测信噪比≥56db； 11、专业滤光片590 nm超多层镀膜滤光片； 图像采集分析软件 12、软件：JP-GLE 1D分析软件； 13、定时保护功能：10分钟内没有输入任何命令，全部光源自动关闭； 14、关闭操作软件：系统同时自动关闭全部光源，令实验更加安全、高效； 15、图像功能：调整图像大小、亮度、灰度、对比度、角度，条带校准、反色、裁切、旋转、缩放、加注文字； 16、分析软件和图像获取软件一体化：图像拍摄、分析电泳凝胶、斑点印迹、狭线印迹和菌落计数等在同一界面完成。 ▲17、条带水平度和垂直度可调：可手动调节条带的水平度和垂直度，以求获得更加精准的数据，具有多幅图像合并显示及分析功能。（提供相关技术证明材料） ▲18、所投产品至少拥有2个以上针对该成像系统的计算机软件著作权。 19、配置控制终端工作站≥i5/ 12400/ 16G/ 1T /23.8英寸（含软件系统） ▲20、为保证产品质量，投标人应承诺所投产品的售后服务由所投产品的制造商负责。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十二：高速冷冻离心机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.最高转速：≥18500r/min 2.最大相对离心力：≥23797×g 3.最大容量：≥4x100ml 4.定时范围：1min～9h:59min 5.温度设置范围：-20～40℃ 6.配置：1.5ml、10ml、50ml三种转子 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十三：pH计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.大屏幕点阵式液晶显示，直观清晰、内容全面； 2.采用新型材料PC面板，轻触数字式按键，可靠耐用； 3.3种读数模式：智能判别终点；自动定时存贮读数； 4.支持连续测量（支持间隔连续测量）； 5.支持电极性能提醒功能和电极标定提醒功能； 6.支持自动温度补偿，自动识别GB、DIN、NIST等23种缓冲溶液，支持1-3点校准； 7.支持存贮500套测量数据，符合GLP规范，支持数据的查阅、删除和打印； 8.支持USB连接PC、串口打印机；允许打印输出测量结果； 9.具有断电保护功能，断电后数据不会丢失； 10.支持固件升级。 11.仪器级别：0.01级 12.测量参数：pH值、mV（ORP）、温度值 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十四：微生物鉴定系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、系统用途： 1、用于食品、药品、临床、畜牧兽医等各种类型样品的微生物生化鉴定，做到细菌鉴定的自动化、标准化； 2、用于食品安全国家标准GB4789系列所要求的食源性致病菌分离鉴定，中国药典要求的致病菌鉴定，国家致病菌识别网要求的致病菌鉴定。 二、技术参数： ★3、数据库：包括菌种信息库1000种以上，可定性革兰阳性菌、革兰阴性菌和酵母菌等500种以上，可定量测试300种以上抗生素的敏感性/MIC检测； 4、检测原理：通过生化反应原捕获细菌的生化表型特征，采用矩阵及概率等多种判别算法判别微生物种类，对微生物进行鉴定； 5、检测结果：细菌生化鉴定的一致性95%以上；药敏试验结果符合率95%以上；重复性误差：≤1%； 6、检测速度：60块板/小时，18-24小时提供鉴定/药敏分析结果；部分快速生长的细菌4-8小时完成鉴定结果； ▲7、检测孔位：采用≥120孔检测板条，≥24孔生化鉴定，≥96孔药敏检测；（提供相关技术证明材料） ▲8、厌氧检测：无线氧浓度监测，可实时监测培养过程中的氧浓度变化，还可监测温度、湿度等信息，监测信息自动生成图表方便结果分析，也可存储导出； 9、标准要求：数据完全对应CLSI、WHONET及CARSS等标准要求；每次测试都保留检测板原始照片，每个结果都有对应的判定时使用的标准版本号； 10、质控模块：对仪器的自校质控、配套试剂的质控功能；生成打印质控报告时设计有C对照：减少肉眼判读产生的误差； 11、数据查询：设有12种一键式日常统计及100余种自定义统计；方便使用者查询各类数据； 12、系统界面：简单、直观的模块化界面，同时显示：样本资料、检测的鉴定板反应、阴阳性状态。颜色区分明了：检测中（无色）、无菌（青色）、有菌（红色）。利用导览和过滤功能，根据不同的条件方便查询鉴定药敏结果； 13、自检功能：可根据标准比色液进行系统自检和自动初始化，保证系统的长期稳定运行。 三、检测试剂： ▲14、复合板：可提供≥8种鉴定药敏复合板，全梯度MIC药敏板；提供≥120孔板条，同时用于微生物鉴定及药敏检测；（提供相关技术证明材料） 15、板条种类：葡萄球/微球菌；链球菌/肠球菌；肠杆菌；非发酵菌及真菌板等。 四、硬件配置： 16、全自动微生物判读仪，自动准确的判读结果并生成报告； 17、麦氏浊度仪，制备标准化菌悬液； 18、控制终端工作站≥i5/ 12400/ 16G/ 1T/ 23.8英寸（含检测系统） 五、工作环境： 19、环境温度10～40℃； 20、相对湿度≤85%； 21、大气压80～105Kpa； 22、电源：交流 220V±22V，50HZ±1HZ。 六、仪器配置： 23、全自动微生物判读仪：1台 24、麦氏浊度仪：1台 25、控制终端工作站（含检测系统）：1套 26、标准试剂：3盒 ▲27、为保证产品质量，投标人应承诺所投产品的售后服务由所投产品的制造商负责。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包4（倒置荧光显微镜等一批设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同生效60天内中标人完成货物安装调试并交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东工业大学大学城校区环境科学与工程学院指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例80%,★（1）合同生效后，采购人按相关规定向中标人支付80%的合同货款作为预付款，同时，中标人提供合同货款80%的增值税专用发票给采购人。 2期：支付比例20%,★（2）中标人货物安装调试完毕并经双方对货物进行验收合格后，中标人开具合同货款剩余20%的增值税专用发票给采购人作为报账凭证。收到报账凭证后，采购人按相关规定办理向中标人支付剩余20%的合同货款。 |
| 验收要求 | 1期：1.交付验收标准为：按本合同约定的货物及价格、详细配置清单及技术指标、符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求、国家相关标准和行业规范进行验收（该等标准不一致的，以较高为准）。 2.验收流程按采购人规章制度执行，由采购人组成验收小组（含中标人的人员）按国家有关规定、规范进行验收，必要时采购人可邀请相关的专业人员或机构参与验收。 3.货物安装调试完毕且正常运行后，中标人应向采购人提出书面验收申请，准备并向采购人提交验收文件，本合同项下的全部货物按采购人验收流程验收通过，经双方签署验收合格证明后，视为验收合格。 4.验收合格后，中标人应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。前述资料物品交付完毕当日，视为合同货物完成交付。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | （一）货物一般要求，1.所有货物应当是制造商原装、全新的产品，符合国家标准。 2.货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。 3.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 4.所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。 5.所提供的产品应是在中国范围内合法销售，原装、全新、并符合用户要求的产品。 （二）伴随服务要求，1.合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 2.到货检验、安装调试 （1）货物送到采购人指定地点后，甲乙双方代表同时在场时才能开箱检验。 （2）甲乙双方就货物进行的检验包括但不限于名称、品牌、规格、型号、产地、数量外在可视参数。 （3）除非采购人另有通知，中标人应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和调试工作，并承担货物安装调试过程所产生的一切费用和责任直到验收合格。 （4）中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。 （5）软件类产品中标人还应提供软件现场或远程安装，包括软件服务器端安装、客户端安装和软件license的安装；在服务器端安装时中标人应主动寻求服务器供应商的工程师配合。 （三）培训及售后服务（技术参数要求有特殊要求从其规定），1.中标人负责采购人使用人员的使用操作技术及维护技术的培训直至其能熟练、独立操作，具体培训内容和时间安排由双方协商确定。对于软件类产品，中标人还需要对采购人使用人员进行必要的现场培训，保证采购人使用人员能独立安装、升级软件和运行算例。 ★2.所有货物保修期不低于 3 年，中标人提供不低于免费 3 年上门保修服务和系统维护，中标人不再收取任何费用，保修期自甲乙双方代表在货物安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算。 3.保修期内，货物或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。 4.保修期内，货物如非采购人人为原因而出现的问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。如果货物同一硬件一个月内连续2次出现同一故障时，中标人须无偿更换全新货物。 5.货物（含软件类产品）故障报修的响应时间为2小时，且在8小时内（连同前面时间计算）到达现场，24 小时内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，中标人在48小时内提供不低于同等档次的替代货物供用户使用至故障消除为止。 （四）报价要求，1.投标人的投标报价为完成项目的全包价，包括但不限于购买货物、保险运输、装卸进场、安装调试、培训验收、售后服务等费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。除合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。 2.投标人须对所投采购包全部内容进行投标，否则将作无效投标处理。 3.投标人的投标总报价不得高于所投采购包的预算金额，否则将作无效投标处理。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 其他专用仪器仪表 | QPCR 仪 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他专用仪器仪表 | 全自动凝胶成像分析系统 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 其他专用仪器仪表 | 倒置荧光显微镜 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 其他专用仪器仪表 | 厌氧培养箱操作台 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 其他专用仪器仪表 | 超声波细胞粉碎仪 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 其他专用仪器仪表 | 氮吹仪 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 其他专用仪器仪表 | 旋转蒸发仪 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 其他专用仪器仪表 | 真空离心浓缩仪 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 其他专用仪器仪表 | 微波消解仪 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表九 |

附表一：QPCR 仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 主要功能 1.在PCR过程中实时监测、实时在线显示反应过程； 2.具备出色的温控系统，保证整个反应过程中的温控精确、均匀一致、升降温快速； 3.可同时检测4色荧光； 4.完全试剂开放，各种科研和临床试剂适用； 5.适用于染料法及探针法荧光标记； 6.采用普通的PCR薄壁管、96孔板等，消耗品成本低； 主要技术指标 7.光源：长寿命免维护高效LED； 8.▲检测器：高效MPPC； 9.发射光透镜：菲涅尔透镜； 10.激发/检测范围：455-650nm/510-715nm； 11.▲荧光检测通道：≥5个，可同时检测≥4个目标基因； 12.检测灵敏度：能检测1拷贝人基因组DNA基因； 13.分辨率：在单重反应中可区分1.33倍浓度差异； 14.动态范围：≥10个数量级； 15.扫描时间：多色快速整板（96孔）扫描≤8.5秒； 16.▲具备双FAM通道快速扫描模式，投标文件中提供相关技术证明材料。 17.最大样品容量：≥96个； 18.反应体系：10-50µl； 19.升降温方式：半导体Peltier加热/制冷； 20.温控模块采用镂空式设计，并结合边缘温度补偿技术，实现温度均一性及稳定性； 21.最大升降温速率≥6°C/秒； 22.温度均一性：±0.1°C； 23.温度准确性：±0.1°C； 24.温度范围：4-100°C； 25.数据分析模式：绝对定量、相对定量（△△CT）、相对定量（双标准曲线）、核酸熔解曲线、高分辨率熔解曲线（HRM）、蛋白热稳定性、基因分型分析功、终点荧光（阴阳性鉴定）分析等。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：全自动凝胶成像分析系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.暗箱 机箱：箱体板面由ABS阻燃材料模具成型，机箱由镀锌钢板材料制作而成，牢固且确保光密闭及抗干扰； 高灵敏度数字相机 2.分辨率：≥520万物理像素，≥2540*2048； 3.图像位深：≥16bit(65536灰阶）； 4.量子效率：≥81%； 5.暗噪声：≤3.2e- ； 6.动态范围：≤73db； 高通透电动变焦镜头： 7.具有镜头量化功能：镜头变焦缩放数值化，数字显示放缩倍数，镜头光圈大小数值化； 8.具有自动聚焦功能，通过优化算法实现样品自动聚焦。 9.高解像力，最大光圈时，中心超过4000*4000LW/PH； 10.变焦快速，最小倍数到最大倍数时间≤4.8秒； 11.高速光圈，任意光圈切换时间≤0.5秒； 滤镜系统： 12.标配590nm多层镀膜滤光片； 反射光源： 13. LED白光反射灯*2，用于白光预览； 样品台: 14.紫外透照台：UVSmart超薄紫外透照台，波长302nm，无灯影设计去除灯管灯影干扰，成像和切胶时背景相比传统紫外台更低，紫外透射面积：21cm* 26cm，可拍摄25cm宽的高通量凝胶样品。 15.最大拍摄面积：≥20.5cm*25.6cm； 观察、切胶防护： 16.专用切胶防护板和防划板； 17.轨道式紫外台，紫外台可以抽出用于切胶，非机箱开孔方式，切胶空间和角度更好。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：倒置荧光显微镜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、放大倍数：40X-400X。 2、观察筒：铰链式三目，45°倾斜，瞳距调节范围50-75mm。 3、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，紫红色宽带镀膜工艺，减少近紫外与近红外对人眼的伤害； 4、转换器：编码式5孔物镜转换器； ▲5、物镜：超长工作距离无限远平场半复消色差荧光物镜：10X/N.A.≥0.3/W.D.≥7.11mm；20X/N.A.≥0.45/W.D.≥5.91mm； 40X/N.A.≥0.65/W.D.≥1.61mm；倒置荧光专用标记物镜； 6、物镜齐焦：10→20倍 不超过0.015mm，10→40倍 不超过0.012mm。 7、调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程≥9mm(焦面向上6.5mm,向下2.5mm)，微调精度≤0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。 8、载物台：固定式载物平台，面积≥250×215mm，机械移动平台与扩展平台；移动范围：≥120mm×80mm；玻璃载物台板；金属载物台板；可拆卸载物托座.96孔板专用卡夹切片托座，可承载￠65mm培养皿托座，皮氏培养皿托座。 ▲9、聚光镜：N.A.0.3超长工作距聚光镜，工作距离≥ 72mm；聚光镜可白拆卸，拆卸后空间为高度≥150mm。聚光镜内置双层滤色模块装置可满足4-10X一个相称孔20-40x一个相称孔进行相称观察的同时进行LBD颜色过滤。增加相称效果。 ★10、反射荧光系统：LED 荧光灯箱，四通道设计，伺服电机控制，齿轮传动，专业带通型滤色片B、G、UV三组（385nm，470nm，560nm ）， LED 光源。带灯源亮度指示条，EC0红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗。 11、透射照明系统： 采用外置自适应宽电压变压器,输入100-240V,输出12V5A, 5W LED灯源亮度可调,带灯源亮度指示条，EC0红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗。 12、 滤色片：≥φ45mmLBD色温转变滤色片； 13、相衬装置：≥φ30mm对中望远镜；4X-40X可调中相衬插板。 14、成像系统：≥500万像素彩色，USB3.0，35fps@ 2448×2048, 88fps@ 1224×024，2/3″靶面，G光灵敏度：≥1246mV with 1/30s，曝光时间：0.1ms-15s，Global Shutter（全局快门）软件：专业荧光图像分析软件（正版软件，提供国家版权局出具的计算机软件著作权证书）； 分析测量软件 15、软件可使用快捷键方式时时动态的拼接显微镜镜下图像，拼接图像平滑无锯齿状最终可完成整张荧光切片的扫描拼接； 16、软件具备EDF时时动态景深融合扩展功能，可动态的将多个焦平面的显微图像时时的在显微镜下完成景深融合，最终形成一张完整清晰的全焦面图像。 17、软件具备彩色荧光图像合成模式，荧光染料库为开源，可自行编辑填充使用。 18、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（第32号）环保要求，提供相关技术证明材料。 19、为保证产品质量，投标人应承诺所投产品的售后服务由所投产品的制造商负责。为保证系统稳定性，所投产品学生显微镜、教师显微镜、系统为同一厂家生产。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：厌氧培养箱操作台

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.▲采用7寸大屏幕真彩触摸屏微电脑控制型，能准确直观地控制培养箱温度等参数。本系统采用PLC为核心控制器，同时辅以高精度的温度传感器、氧气传感器、温度控制模块、模拟量模块，控制精度高、稳定性好、安全性高；人性化的人机界面，方便操作人员对过程数据实时监控。 2.采用氧气传感器，触摸屏上直接显示操作室氧气含量，方便观测内部是否达到厌氧状态。 3.可做厌氧培养，也可做微养培养（氧气浓度：0-10%） 4.带USB接口，内存可存储≥6个月数据。 5.▲取样室厌氧、操作室厌氧都是一键自动气体置换。 6.透视窗前盖可以整体取下，便于放置较大仪器或进行彻底清洁。 7.操作室内装有紫外线杀菌灯，可有效地避免细菌污染。 8.标配照明灯、电源插座。 9.操作室内装有除氧催化装置，采用高效钯催化剂，无需频繁活化。 10.▲操作室气体置换采用全自动控制技术，有正压和负压的保护。 11.取样（过道）室有自动抽真空、自动保压功能。 12.样品转移：舷舱式操作，进出时先进行气体交换，再进入培养箱，可一次转移40个90mm平皿，既是操作的出入通道，也可用于转移平皿。 13.油瓶式泄压闸设计，保护内部正压，防止漏气，防止正压过大撑破手套。 14.装有漏电保护器。 15.采用无油真空泵。 16.采用双联脚踏开关，可直接用脚控制操作室的充气和排气，解决操作人员正在用手套进行操作时，不方便腾出手去触摸控制器的充气、排气开关按钮的烦恼。 17.培养箱使用温控范围(℃)： 室温+3~60； 18.培养箱温度均匀度 (℃)： ＜±1； 19.培养箱温度波动度(℃)： ＜±0.3； 20.厌氧等级： 操作室含氧量＜0.1%； 21.取样室形成厌氧状态时间： ＜10分钟； 22.取样室形成厌氧方式： 真空+气体置换（氮气+混合气）； 23.操作室形成厌氧状态时间 ：＜70分钟； 24.操作室形成厌氧方式 ：真空+气体置换（氮气+混合气）+微流量混合气补充、控制 25.操作室厌氧环境维持时间 ：操作室在停止补充微量混合气体的情况下，＞13小时； 26.厌氧形成控制方式： 取样室厌氧、操作室厌氧都是一键自动气体置换。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：超声波细胞粉碎仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、输出功率：5-950W可调； 2、工作频率：20-25KHz自动跟踪，自适应； 3、处理量：0.2-600ml(需选配相应探头）； ▲4、配有变幅杆:2mm、3mm、6mm、10mm、12mm、15mm各一根 5、定时：0-999min可设置（最大可到999h）； 6、工作模式：间隙/连续； 7、脉冲：0.1-99.9s可调（间隙/工作） 8、温度控制：配有温度传感器，控制样本温度（0℃-100℃) 9、警报：温度、时间、故障 10、输入方式：触摸控制 11、显示方式：≥7寸TFT触摸屏 12、显示内容：温度，功率，振幅及脉冲模式和时间等7种显示 13、保护装置：自我诊断功能，程序自动纠错，过载保护，超温保护显示 14、存储数据：≥20组 15、密码：用户密码登录保护 16、微电脑控制，采用DSP加ARM技术，性能更稳定，数据更精确； 17、用有选频、测温、频率自动跟踪、阻抗自适应、保护等功能； 18、带有无线或RJ-45接口，可与上位微机实现通讯，有网络有线/无线控制、远程打印等功能； ★19、隔音箱配备光照、灭菌、自动升降等功能，可放置主机上，节省空间。 ★20、配置钛合金换能器，可持续长时间超声。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六：氮吹仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、可适用的试管（烧杯）尺寸：Ф6- 30 mm，Ф30-55mm； 2、加热功率：≥1500W；水浴； 3、气体流量计：0－15L/min； 4、氮气消耗量：≤330ml/min/样品； 5、控温精度：±1℃； 6、显示方式：数字显示； 7、控温范围：室温-99.9℃. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七：旋转蒸发仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.转速范围 20-200rpm； 2.显示屏 LED； 3.正反向旋转：有； 4.温度范围：室温~180℃； 5.加热功率：≥1000 W； 6.升降行程：手动 ≥110mm+辅助延长≥100mm； 7.正反转间歇时间设定 1~999 秒； 8.重量 主机：≤7 kg；加热锅：≤3kg； 9.允许环境温度范围 5~40℃； 10.允许相对湿度 80%； 11.外壳防护等级 IP20； 12.功率≥1100 W。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八：真空离心浓缩仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 主机： 1、友好的用户界面：采用≥5.7英寸LCM段式液晶控制面板，微电脑控制，提供更高亮度，更高对比度； 2、智能控制系统保证精准、高效运行； 3、 运行程序：≥4个程序快捷键，可预储存≥30组不同用户程序； 4、 样品腔两段时间温度控制设计，有效保护样品安全； 5、 定时范围：0-9999min可调； 6、 ▲温控范围：室温+5℃至90℃，温控精度±1℃； 7、 腔体预热功能：可在抽真空前进行预热，有利于加快浓缩效率； 8、内置真空控制系统：控制器稳定精准，控制范围0.1～100mbar； 9、 ▲运行状态：阶段时间、腔体温度、真空值数字化显示实时监控整体浓缩环境； 10、 门盖：玻璃视窗，电子门锁，门盖开启具有液压装置更安全； 11、 新型电磁驱动系统：大扭矩、低震动、耐腐蚀； 12、 ▲转速范围：800rpm到2000rpm可调，最大离心力530×g，防止样品爆沸； 13、 双转子叠加设计，单次浓缩180支1.5ml离心管，转子安装免固定； 14、 配件丰富（西林瓶、进样瓶、离心管）至少16种配套角转子提供选择； 15、 配有离心闪频灯，能够实现在不停机的情况下观察样品浓缩情况； 16、 304不锈钢材质离心腔聚四氟乙烯涂层防腐处理； 17、 安全设计：内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后抽真空； 18、 原装泄压阀自动真空释放，操作简便安全，具备自动开关功能； 低温冷阱： 19、 冷阱体积十分小巧，宽度低于30cm，只需要占用很小的实验台空间； 20、 新型制冷系统，提高真空浓缩系统的效率，加快浓缩过程，回收效率极高，溶剂蒸汽直接冷凝成液体进入防腐蚀处理的冷阱腔内； 21、冷阱腔体采用304不锈钢拉伸一体成型工艺聚四氟乙烯高温喷涂防腐蚀处理； 22、管式换热模块，提供更低温度，优质散热风机，稳定、高效； 23、冷阱容量：≥2000ml； 24、▲最低温度：≤-60℃，冷阱制冷迅速：20 分钟内完成预冷。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九：微波消解仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、适用范围 1、用于UV-Vis、AAS、AFS、ICP、ICP-MS等仪器的快速样品消解处理，广泛应用于食品、药品、环境、化工、农产品、化妆品等样品的分析检测。 二、技术指标 主机 ▲1、工业级双磁控管非脉冲变频控制系统，微波最大输出功率≥2200W，微波效率≥85%，仪器根据温度和压力反馈实时调节微波输出功率，保证腔体内微波磁场更加均匀，确保实验样品消解的一致性。（须提供第三方检测机构出具有“CMA”或“CNAS”标识针对“微波效率”的检测/检验报告） 2、腔体为316L不锈钢制造的工业级微波谐振腔，体积≥65L，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔5年质保。 3、安全防爆炉门：应采用双重锁定自检系统、多层钢结构自弹出防爆缓冲设计、电子和机械双重控制。 4、炉腔应配备大功率排风系统，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行,采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式。 5、配置炉腔内视频监控系统：仪器炉腔内置高清摄像头，实时监测炉腔内反应过程，可无线连接进行远程观察控制。 温度监控系统 6、具备红外全罐温度监控系统，可对全部消解罐进行温度监测，测温范围：0-350℃，控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。 7、应同时配备主控罐温度监控系统，以便实时监测消解罐内部样品温度，测温范围：0-350℃,控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。 压力监控系统 8、主控罐压力监控系统：采用压电晶体压力传感，可实现精准压力控制，控压范围：0-15MPa，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.1MPa。测压元件不和样品直接接触，克服了导气管测压承压低、易污染等缺陷。 9、全罐压力监控系统：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值连续可调。 消解转子系统 ▲10、外罐：应采用宇航复合纤维材料防爆外罐，而非PEEK或者陶瓷材料，且外罐整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁。（须提供第三方检测机构出具有“CMA”或“CNAS”标识的外罐耐压≥20Mpa的检测/检验报告） 11、内罐：应采用TFM材料，容积≥70mL。 ▲12、应采用高强度联体转子设计，消解转子可整体转移，批处理量≥40位；同时罐架金属部件设计可以让炉腔内的微波场随着罐架的旋转而搅拌，保证消解罐在微波场分布均匀的状态下加热。（需提供高强度联体转子结构证明） 13、消解转子系统，最高工作温度≥250℃，最高工作压力≥6MPa。 （须提供第三方检测机构出具有“CMA”或“CNAS”标识的消解转子可在250℃、6MPa下正常运行的检测/检验报告） 软件操作系统 14、温度、压力双重控制并且同时控制，可选择温度为主控参数或压力为主控参数。反应过程中不管是温度或是压力超过设定值，仪器都能自动调整微波输出功率，防止发生危险。 15、可实时显示压力、温度、时间、微波功率以及工步等实验参数，可实时显示反应罐内温度和压力随时间上升曲线，可储存≥50种应用方法，同时用户可以编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。（需提供压力、温度、时间、功率等参数显示的实物图片） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

采购包5（悬浮物测定仪等一批设备）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同生效60天内中标人完成货物安装调试并交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东工业大学大学城校区环境科学与工程学院指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例80%,★（1）合同生效后，采购人按相关规定向中标人支付80%的合同货款作为预付款，同时，中标人提供合同货款80%的增值税专用发票给采购人。 2期：支付比例20%,★（2）中标人货物安装调试完毕并经双方对货物进行验收合格后，中标人开具合同货款剩余20%的增值税专用发票给采购人作为报账凭证。收到报账凭证后，采购人按相关规定办理向中标人支付剩余20%的合同货款。 |
| 验收要求 | 1期：1.交付验收标准为：按本合同约定的货物及价格、详细配置清单及技术指标、符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求、国家相关标准和行业规范进行验收（该等标准不一致的，以较高为准）。 2.验收流程按采购人规章制度执行，由采购人组成验收小组（含中标人的人员）按国家有关规定、规范进行验收，必要时采购人可邀请相关的专业人员或机构参与验收。 3.货物安装调试完毕且正常运行后，中标人应向采购人提出书面验收申请，准备并向采购人提交验收文件，本合同项下的全部货物按采购人验收流程验收通过，经双方签署验收合格证明后，视为验收合格。 4.验收合格后，中标人应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。前述资料物品交付完毕当日，视为合同货物完成交付。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | （一）货物一般要求，1.所有货物应当是制造商原装、全新的产品，符合国家标准。 2.货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。 3.对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 4.所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。 5.所提供的产品应是在中国范围内合法销售，原装、全新、并符合用户要求的产品。 （二）伴随服务要求，1.合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 2.到货检验、安装调试 （1）货物送到采购人指定地点后，甲乙双方代表同时在场时才能开箱检验。 （2）甲乙双方就货物进行的检验包括但不限于名称、品牌、规格、型号、产地、数量外在可视参数。 （3）除非采购人另有通知，中标人应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和调试工作，并承担货物安装调试过程所产生的一切费用和责任直到验收合格。 （4）中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。 （5）软件类产品中标人还应提供软件现场或远程安装，包括软件服务器端安装、客户端安装和软件license的安装；在服务器端安装时中标人应主动寻求服务器供应商的工程师配合。 （三）培训及售后服务（技术参数要求有特殊要求从其规定），1.中标人负责采购人使用人员的使用操作技术及维护技术的培训直至其能熟练、独立操作，具体培训内容和时间安排由双方协商确定。对于软件类产品，中标人还需要对采购人使用人员进行必要的现场培训，保证采购人使用人员能独立安装、升级软件和运行算例。 ★2.所有货物保修期不低于 3 年，中标人提供不低于免费 3 年上门保修服务和系统维护，中标人不再收取任何费用，保修期自甲乙双方代表在货物安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算。 3.保修期内，货物或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。 4.保修期内，货物如非采购人人为原因而出现的问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。如果货物同一硬件一个月内连续2次出现同一故障时，中标人须无偿更换全新货物。 5.货物（含软件类产品）故障报修的响应时间为2小时，且在8小时内（连同前面时间计算）到达现场，24 小时内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，中标人在48小时内提供不低于同等档次的替代货物供用户使用至故障消除为止。 （四）报价要求，1.投标人的投标报价为完成项目的全包价，包括但不限于购买货物、保险运输、装卸进场、安装调试、培训验收、售后服务等费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。除合同明确约定的费用外，采购人无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。 2.投标人须对所投采购包全部内容进行投标，否则将作无效投标处理。 3.投标人的投标总报价不得高于所投采购包的预算金额，否则将作无效投标处理。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他专用仪器仪表 | 悬浮物测定仪 | 台 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他专用仪器仪表 | 六联混凝试验搅拌机 | 台 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 其他专用仪器仪表 | 可见分光光度计 | 台 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 其他专用仪器仪表 | 冰箱 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 其他专用仪器仪表 | EDI电除盐实验装置 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 其他专用仪器仪表 | 自由沉淀实验装置改造 | 台 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 其他专用仪器仪表 | 过滤反冲洗实验装置改造 | 台 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表七 |
| 8 |  | 其他专用仪器仪表 | COD快速测定仪 | 台 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表八 |
| 9 |  | 其他专用仪器仪表 | 恒温振荡器 | 台 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表九 |
| 10 |  | 其他专用仪器仪表 | 溶解氧测定仪 | 台 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十 |
| 11 |  | 其他专用仪器仪表 | 电子天平（0.0001g） | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十一 |
| 12 |  | 其他专用仪器仪表 | 电子天平（0.001g） | 台 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十二 |
| 13 |  | 其他专用仪器仪表 | 鼓风干燥箱 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十三 |
| 14 |  | 其他专用仪器仪表 | 离子计 | 台 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十四 |
| 15 |  | 其他专用仪器仪表 | 电热板 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十五 |
| 16 |  | 其他专用仪器仪表 | 灭菌锅 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十六 |
| 17 |  | 其他专用仪器仪表 | 智能交互一体机 | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十七 |
| 18 |  | 其他专用仪器仪表 | 电子天平（0.0001g） | 台 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十八 |
| 19 |  | 其他专用仪器仪表 | 电子天平（0.01g） | 台 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表一十九 |
| 20 |  | 其他专用仪器仪表 | 冰箱 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二十 |
| 21 |  | 其他专用仪器仪表 | 烟气采样器 | 台 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二十一 |
| 22 |  | 其他专用仪器仪表 | 万分之一天平 | 台 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二十二 |
| 23 | △ | 其他专用仪器仪表 | 十万分之一天平 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二十三 |
| 24 |  | 其他专用仪器仪表 | 抽湿机 | 台 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二十四 |
| 25 |  | 其他专用仪器仪表 | 50L实验室超纯水机 | 台 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二十五 |
| 26 |  | 其他专用仪器仪表 | 卧式冷冻冷藏转换柜 | 台 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 工业 | 详见附表二十六 |

附表一：悬浮物测定仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、测量范围：0-1000PPM； 2、最小示值：0.01； 3、重复性：≤2%； 4、精度：±2%FS±1个字； 5、电源：AC 220V 50Hz； 6、微电脑，轻触式键盘，采用LCD背光液晶显示浊度, 操作简单,具有较高的性价比； 7、仪器采用比例式散射光测量，可自动消除光源老化和比色皿污染，分辨率最高达0.01NTU，能满足不稳定浊度分析尤其适合于低浊度分析使用 8、LED光源自动控制电路，光源稳定。 9、采用矩形光学玻璃比色皿，表面平整光洁. 10、可自动调零和5点自动校正，量程有自动和手动切换，数据非线性处理及数据平滑功能。 11、仪器内存储有全量程范围内的标定曲线，具有断电保护，标定数据不会丢失。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：六联混凝试验搅拌机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、技术参数： 1、转速：10～1000rpm,无极调速，转速精度：±0.5%，速度梯度（G）：10-1000秒-1； 2、每一段运行时间：0～99分99秒（每个程序最多可运行十段），时间精度：±0.1% ； 3、水温测定：0～50℃，测温精度：±1 ℃； 4、功率：180w，六联台式； 5、内存10组程序,每个程序可运行10段不同转速,每段运行时间0-99分59秒； 6、微电脑控制, 中文界面，大屏幕液晶显示，随意编写或修改程序； 7、独立运行、同步运行功能。自动测量水样温度； 8、自动计算速度梯度G值、GT值。 自动加药。 搅拌头自动升降； 9、主机和控制器为两个独立部分，电缆连接, 便于维修、更换。搅拌、加药和提升分别由三块集成电路板控制，更换维修非常方便； 10、搅拌头向后翻转，升降时间不超过4秒钟。同垂直升降方式比较，具有升降时间短，噪音小的优点； 11、高精度步进电机，转速由电脑芯片数字信号控制，运行完全同步，平行试验数据吻合； 12、所有操作菜单提示, 工作时所有参数显示在液晶屏幕上； 13、独立运行：同时运行六组不同程序，大大减少实验次数，对比不同搅拌工艺对混凝的影响； 14、自动加药：达到设定转速后，自动同步往烧杯内加药，可以多次多品种自动加药； 15、自动提升：搅拌结束，搅拌头自动升离水面； 16、无机械传动装置，避免传统机械式搅拌机皮带和齿轮等传动部件频繁故障的缺陷； 17、搅拌机底座带灯箱，配蓝色背景， 可以清楚观察矾花的形成、大小和沉降速度； 18、配有机玻璃圆形或方形烧杯，方杯概念与国际上通行的混凝试验方法保持一致。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：可见分光光度计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、波长范围：320nm～1100nm 2、光谱带宽：5.0nm 3、测光方式：透过率、吸光度、浓度 4、波长准确度：±2.0nm 5、波长重现性：≤1.0m 6、透射比准确度：±0.5%τ 7、透射比重复性：≤0.2%τ 8、吸光度范围：0.3A～3A 9、杂散光：≤0.05%τ(220nm NaI溶液，360nm NaNO2) 10、噪声：≤0.2%τ/3min(0%线） 11、光源：进口插座式钨灯 12、测量方式：单光束 13、样品池：手动四连池，可更换宽大四联样品池附件(5mm～100mm) 14、检测器：硅光二极管 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：冰箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、开门方式：对开门 2、总容量：不小于520L 3、冷冻室1：不小于170L 4、冷冻室2：不小于20L 5、冷藏室：不小于320L 6、效能等级：大于等于2级 7、按键方式：触摸 8、风冷，无霜 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：EDI电除盐实验装置

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、 预处理机械过滤器、活性碳过滤器、软水器采用全自动多路阀，控制机械过滤器、活性碳过滤器自动供水，自动反冲和正冲，控制软水器自动供水，自动反冲、正冲和再生。 2、系统智能化产水，即产即用，供水方式为直供式、密闭供水管保证无二次污染。 3、纯化水供水泵采用无压保防，自动检测功能。 4、多功能监测可实现、流量、压力、水箱液位、电导等在线检测、低电压、过电压、电机过流、过热、过载等系统保护功能。 5、系统具有自我诊断功能，随时监测设备关键元器件工作及动作状态。 6、系统可对设备的主要参数进行个性化、人性化设置。多种保护功能在产物不达标情况下自动保护报警，确保系统正常化运行； 7、整套系统具有手动和自动控制双重功能，一般情况下，系统自动运停，实现无人值守。系统运行具有安全性、可靠性、稳定性。 ▲8、功能： 8.1无水报警及保护功能 8.2低压保护功能 8.3高压保护功能 8.4电导率超限报警 8.5水箱液位控制功能 8.6定时膜冲洗功能 9、终端产量：不小于100L/H，电阻率≥15兆欧 ▲10、需提供详细设计方案与配置。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六：自由沉淀实验装置改造

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、尺寸：外径200mm，壁厚5mm，长度2000mm。 2、柱子2000mm长，要求一体成型，中间无衔接。 3、优质全透明有机玻璃材质，上设5段取样口，带刻度标尺，设有进水口、溢流口。 ▲4、与现场原设备的控制器及管道等配件相匹配、兼容。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七：过滤反冲洗实验装置改造

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、尺寸：外径150mm， 壁厚5mm， 长度2605mm。 ▲2、柱子2605mm长，要求一体成型，中间无衔接。 3、优质全透明有机玻璃材质，上设7段取样口，带刻度标尺，设有进水口、溢流口。 ▲4、与现场原设备的控制器及管道等配件相匹配、兼容。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表八：COD快速测定仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、测定范围：COD:5－6000mg/L（分段） 2、控温范围：室温－200℃ 3、测量误差：≤±5% 4、波长范围：610nm±1nm 5、存储数据：≥500万个 6、曲线数量：自带100条以上标准曲线 7、批处理样：12个/批（依照用户需求配置） 8、抗氯干扰：{cl-}＜1200mg/l；{cl-}＜4000mg/l |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表九：恒温振荡器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、温度范围：室温+3℃～100℃ 2、降温方式：自然降温 3、温度波动度：≤±0.5℃ 4、振幅：0-30mm 5、振荡速度：50～280转/分钟 6、振荡方式：往复 7、功率：≤1500W 8、电源：220V，50Hz 9、容积：≥26L |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十：溶解氧测定仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ▲1.光学电极几乎不需维护，不需像电化学电极一样更换膜，或者预热操作；样品不需要搅拌即可测量。 ▲2.自动/手动2种终点判定方式，随时都可回显最后校准数据或存储数据；人体工程学设计可以让使用者非常方便的单手操作。 3.校准简单方便，1次校准后可数月不需再次校准；自动大气压测量和补偿，自动温度补偿确保测量结果更加准确。 4.DO测量范围：0.0 - 200.0%，0.00 - 20.0 mg/L(ppm)， 0°C - 50°C 5.DO分辨率：0.1%，0.01 mg/L(ppm)，0.1°C 6.大气压：使用范围50.0 - 115.0 kPa，分辨率0.1 kPa，误差≤1.5 kPa； 7.准确度：±0.2 mg/L (<8 mg/L) 或 ±0.3 mg/L (8 - 20 mg/L); ±0.3℃ 8.温度补偿：ATC 9.盐度补偿：0.0 - 40.0 ppt 10.校准：1 点 或 2 点 11.配置溶解氧校正标准液 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十一：电子天平（0.0001g）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、称重能力：220g；可读性: 0.1 mg；重复性: 0.1 mg，线性误差：±0.2mg，稳定时间：≤2S 2、校准方式：内置砝码，自动内部校准，温漂(PPM/K)：±3 3、典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：200mg 4、防风罩: 5面玻璃风罩，方便拆卸 ▲5、显示屏：可调亮度的超宽背光LCD双行显示屏，第二行显示天平菜单信息及操作步骤提示，方便操作。支持中文显示操作界面。 6、标配：RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯。 7、系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示 8、称量模式: 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定，下挂式称量，称量指示条。 ▲9、称量室上方标配红色ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响。 10、称盘尺寸: 直径≥90mm，铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁，坚固耐用 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十二：电子天平（0.001g）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、称重能力：220g；可读性: 1 mg；重复性: 0.001g，线性误差：±0.002g，稳定时间：≤1.5S； 2、校准方式：外部校准，温漂(PPM/K)：±5 ppm/℃； 3、典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：2g； 4、防风罩: 5面玻璃风罩，方便拆卸； ▲5、显示屏：可调亮度的超宽背光LCD双行显示屏，第二行显示天平菜单信息及操作步骤提示，方便操作。支持中文显示操作界面 6、标配：RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯。 7、系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示 8、称量模式: 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定，下挂式称量，称量指示条。 ▲9、称量室上方标配红色ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响。 10、称盘尺寸: 直径≥120mm，铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁，坚固耐用 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十三：鼓风干燥箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、温度范围：RT+10℃～300℃ 2、温度波动度：±1℃ 3、温度均匀度：≤最高工作温度±2.5% 4、加热方式：背部加热 5、箱内循环方式：强制对流 6、报警类型：超温报警、温度探头损坏报警 7、内部容积：不小于225L 8、内部尺寸（cm）：约60×50×75 9、外部尺寸（cm）：约88.5×70×90 10、搁板:3块 11、功率：≤4000W |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十四：离子计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、仪器级别：仪器级别； 2、测量参数：电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值； 3、范围：(-2000.0～2000.0)mV； 最小分辨率：0.1 mV； 电子单元示值误差：±0.1%或±0.3 mV； 4、范围：(-2.00～20.00)pH； 最小分辨率：0.01pH； 电子单元示值误差：±0.01pH； 5、范围：(-2.00～20.00)pX； 最小分辨率：0.01pX； 电子单元示值误差：±0.01pX； 6、范围：(0～19990)Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L； 7、最小分辨率：4位有效数字； 8、电子单元示值误差：±0.5%； 9、范围：(-5.0～110.0)℃ /(23-230)℉； 10、最小分辨率：0.1℃/0.1℉。 11、配置电极标准校正液。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十五：电热板

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、传热材质：高纯石墨，具有最卓越的防腐性能； 2、加热板面材质：石墨； 3、控温范围：室温-450℃；加热功率：≤2800W； 4、控温精度：±5℃； 5、加热板面尺寸：约360×270mm； 6、本机控制，LED数字显示控温； 7、过热保护功能；超温报警功能； 8、整机通过防腐处理。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十六：灭菌锅

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、消毒容积：24L(φ280×390)mm 2、额定工作压力 0.14-0.16MPa 3、额定工作温度 126℃ 4、温度选择范围 105-126℃ 5、计时选择范围 0-99 min 6、最大安全压力 0.165Mpa 7、灭菌室热均匀度 ≤±1℃ 8、电源/功率AC220V.50Hz / 2KW 9、手轮式快开门结构 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十七：智能交互一体机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.屏幕显示尺寸≥65寸，液晶显示屏幕采用工业级A规液晶面板，图像分辨率≥3840*2160，显示比例支持：4:3、16:9；亮度≥350cd/㎡；对比度≥1200：1（IPS硬屏）；可视角度≥178°，色域覆盖率≥72%NTSC，总色差值ΔE＜2，灰度≥256级，支持HID免驱技术。 ▲2.采用微缝表贴技术，钢化玻璃与显示屏之间空气层间隙≤0.8mm，有效降低光线折射，大幅提升大视角观看的视觉体验，书写0偏移。红外滤光条采用前推折射光学设计，使截面高度大幅降低，与钢化玻璃表面高度差不超过3mm，确保整机的整体视觉效果更美观。 3.前置电源按键具备三键合一按钮，在开机状态下，短按电源键，弹出智慧电源键菜单，可做关机/关闭OPS/休眠操作，指示灯根据设备不同状态呈现白灯常亮/红灯常亮/红白闪烁；也可通过菜单设置为一键关机，同时关闭大屏与OPS。 4.前置多功能、音量、电脑、电源、主页、亮度、多任务等不少于7个实体按键，用户可根据需要通过多功能按键调用白板、录屏、护眼、计算器、投票、倒计时、设置等功能，其中录屏功能可将课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频。 ▲5.悬浮菜单：为方便走动式教学，支持在任意通道下通过两指连续敲击屏幕快速调出悬浮菜单，悬浮菜单包括主页、内置电脑、白板、多任务、返回、信号源、屏幕下移、批注等功能，并可在任意通道下通过两指连续敲击屏幕快速调用此悬浮菜单到屏幕任意位置，且悬浮菜单在使用完毕后会自动隐藏。（提供相关技术证明材料） 6．配套适用的可移动带轮支架，带上下托盘，高度可上下调节，实现整机的可移动。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十八：电子天平（0.0001g）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、称重能力：220g；可读性: 0.1 mg；重复性: 0.1 mg，线性误差：±0.2mg，稳定时间：≤2S 2、校准方式：内置砝码，自动内部校准，温漂(PPM/K)：±3 3、典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：200mg 4、防风罩: 5面玻璃风罩，方便拆卸 ▲5、显示屏：可调亮度的超宽背光LCD双行显示屏，第二行显示天平菜单信息及操作步骤提示，方便操作。支持中文显示操作界面。 6、标配：RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯。 7、系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示 8、称量模式:基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定，下挂式称量，称量指示条。 ▲9、称量室上方标配红色ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响。 10、称盘尺寸: 直径≥90mm，铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁，坚固耐用。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表一十九：电子天平（0.01g）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、称重能力：220g；可读性: 1 mg；重复性: 0.001g，线性误差：±0.002g，稳定时间：≤1.5S； 2、校准方式：外部校准，温漂(PPM/K)：±5 ppm/℃； 3、典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：2g； 4、防风罩: 5面玻璃风罩，方便拆卸； ▲5、显示屏：可调亮度的超宽背光LCD双行显示屏，第二行显示天平菜单信息及操作步骤提示，方便操作。支持中文显示操作界面，及10种操作语言包括中文、英文、日语、韩语、德语、法语、意大利语、波兰语、西班牙语、土耳其语。 6、标配：RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯。 7、系统带量程指示条，可编辑项目ID和用户ID，超载/负载提示； 8、称量模式: 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定，下挂式称量，称量指示条。 ▲9、称量室上方标配红色ESR静电消除条，称量前触摸静电消除条，可去除人体静电，避免人体静电对称量的影响。 10、称盘尺寸: 直径≥120mm，铝压铸金属基座，不锈钢立柱，不锈钢秤盘和防风圈，防盗锁，坚固耐用。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十：冰箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、开门方式：对开门； 2、总容量：不小于520L； 3、冷冻室1：不小于170L； 4、冷冻室2：不小于20L； 5、冷藏室：不小于320L； 6、效能等级：大于等于2级； 7、按键方式：触摸； 8、风冷，无霜。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十一：烟气采样器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、智能化的软件标定功能； 2、A/B两路设计，采样方式灵活，可单独控制； 3、宽温TC-LCD显示屏，通俗软件显示界面，实现良好人机交互； 4、采样数据可存储、打印，轻松掌握实时数据； 5、采样流量：(0～1.0)L/min，分辨率：0.001L/min，准确度：不超过±2%； 6、采样时间：99h59min内任意设置，分辨率：1min，准确度：不超过±0.2%； 7、大气压：(50～130)kPa，分辨率：0.01kPa，准确度：不超过±500Pa； 8、数据存储 ≥20组； 9、功 耗 ＜75W（含加热器）； 10、配置：主机、防倒吸干燥器、三脚支架。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十二：万分之一天平

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、可读性：0.1mg，最大称量值≥220g，重复性：≤0.1mg； ▲2、秤盘尺寸≥90mm，秤盘上方防风罩有效高度≥234 mm，最小称量值 (U=1%, k=2)≤0.016g； 3、稳定时间：≤2s，灵敏度温度漂移：≤2 ppm/°C，线性误差：≤0.2 mg； 4、坚固的金属机架，完全可拆卸的五面玻璃防风罩、秤盘及支架，便于清洁； ▲5、10种应用程序：包括动态称量、统计称量、密度应用程序等； 6、内置的下挂钩称量设计，可满足特殊称量应用需求； 7、具有RS232接口，无需软件即可完成数据传输； 8、通过内置的时间与日期功能，能追踪数据，符合 ISO/GLP 文档要求； |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十三：十万分之一天平

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | ★1、天平具有双量程，双精度，双重复性，双量程：42/152g，双精度：0.01/0.1mg，双重复性：≤0.03/0.1mg； 2、线性误差：≤0.2mg； 3、稳定时间：≤2S； 4、秤盘尺寸：Φ80mm； ★5、按键触发的内部砝码校准，确保始终获得准确的称量结果，校准具有用户微调功能，使用户能够用自己的校正砝码调整内置校正砝码值。动态温度补偿，修正环境温度波动对称量结果的影响，多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的操作性能； 6、1/10可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果； 7、前置水平泡，可方便检查水平泡位置； 8、配有前置水平调节脚； 9、天平符合人体工程学，方便查看数据，调节天平水平； ★10、内置配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量等9种称量应用程序，可应对各种情况下的称量要求，内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合文档的记录要求。加减称量和自由因子计算称量功能； 11、天平整机的塑料保护罩，避免散落样品对天平表面的腐蚀； 12、液晶显示屏； 13、简易按键设计； 14、菜单显示及全自动故障诊断提示功能，便于用户的称量操作。 15、下称钩设计，满足客户特殊应用需求； 16、标配五面玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十四：抽湿机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、除湿量：10L/d(10℃，80%RH)； 2、电源：220V-50Hz； 3、功率：320-620W； 4、适用环境温度：1-40℃； 5、运作噪音：34-42dB； 6、空气净化功能：银离子+200℃超高温； 7、水箱容量：≥2L； 8、参考适用面积：15-50m2； 9、外形尺寸：约H475*W200*D320mm。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十五：50L实验室超纯水机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、预处理机械过滤器、活性碳过滤器、软水器采用全自动多路阀，控制机械过滤器、活性碳过滤器自动供水，自动反冲和正冲，控制软水器自动供水，自动反冲、正冲和再生。 2、系统智能化产水，即产即用，供水方式为直供式、密闭供水管保证无二次污染。 3、纯化水供水泵采用无压保防，自动检测功能。 4、多功能监测可实现、流量、压力、水箱液位、电导等在线检测、低电压、过电压、电机过流、过热、过载等系统保护功能。 5、系统具有自我诊断功能，随时监测设备关键元器件工作及动作状态。 6、系统可对设备的主要参数进行个性化、人性化设置。多种保护功能在产水水质不达标情况下自动保护报警，确保系统正常化运行； 7、整套系统具有手动和自动控制双重功能，一般情况下，系统自动运停，实现无人值守。系统运行具有安全性、可靠性、稳定性。 ▲8功能： 8.1无水报警及保护功能； 8.2低压保护功能； 8.3高压保护功能； 8.4电导率超限报警； 8.5水箱液位控制功能； 8.6定时膜冲洗功能； 9、终端产量：不小于50L/H，电阻率大≥15兆欧； ▲10、需提供详细设计方案与配置。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二十六：卧式冷冻冷藏转换柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、容量：不小于190L； 2、类型：超低温冷柜； 3、温区：单温区； 4、开门方式：测开门； 5、控温方式：电子控温； 6、制冷方式：直冷式； 7、尺寸：约592×635×1482mm。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州顺为招标采购有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东工业大学，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共5个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 采购包3：总价 采购包4：总价 采购包5：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：18,000.00元整。采购包2：保证金人民币：18,600.00元整。采购包3：保证金人民币：21,000.00元整。采购包4：保证金人民币：20,000.00元整。采购包5：保证金人民币：32,000.00元整。 开户单位：广州顺为招标采购有限公司 开户账号：7443200182800008344 开户银行：中信银行广州天河支行 支票提交方式：线下提交至采购代理机构 汇票、本票提交方式：线下提交至采购代理机构 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。 供应商应保证该优先步骤 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）1份。 供应商保证该后备步骤。 二、纸质投标文件： （3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本3份。 供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 采购包2：2家 采购包3：2家 采购包4：2家 采购包5：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 采购包3：1家 采购包4：1家 采购包5：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 采购包4：3家 采购包5：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 兼投不兼中：本项目共分为5个采购包，投标人可选择单个采购包或多个采购包同时进行投标，允许兼投但是不能兼中。评审顺序按采购包号顺序，如投标人已被推荐为前面采购包的第一中标候选人，则不再进入后续采购包的详细评审。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：中标服务费的收费标准参照原国家计委颁布的（计价格[2002]1980号）标准下浮20%执行，收费金额按差额定率累进法计算，具体收费标准按以下计算（若按本标准计算的服务费低于5000元时，按5000元收取）: 预算金额100万元以下，费率1.5%；100－500万元，费率1.1%；500-1000万元，费率0.8%。（1）中标服务费以人民币支付。（2）中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。（3）中标服务费不在投标报价中单列。 （4）投标人如不按规定交纳中标服务费，采购代理机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。（5）如中标人放弃中标或因违法违规行为被取消中标资格的，代理服务费不予退还。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 退保证金说明（以保函方式递交保证金的除外），未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内原路退还至保证金的交款账户；中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内原路退还至保证金的交款账户，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 采购包3：非专门面向中小企业 采购包4：非专门面向中小企业 采购包5：非专门面向中小企业 |

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2		 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3		 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1		 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2		 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州顺为招标采购有限公司代收。具体操作要求详见广州顺为招标采购有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广州顺为招标采购有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广州顺为招标采购有限公司，到账情况以开标时广州顺为招标采购有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，		 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广州顺为招标采购有限公司网站(www.gzswbc.com)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1		 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广州顺为招标采购有限公司网站(www.gzswbc.com)上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：潘小姐

电话：020-83592216-815

传真：020-83595411

邮箱：gzswbc08@163.com

地址：广州市越秀区环市中路205号自编B501-B505、B512-B525房

邮编：510010

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地  址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电  话：020-83188580、83188500、83188511、83188586

邮  编：510030

传  真：020-83357559

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(粉尘云最低着火温度测试系统等一批设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(光催化气相色谱仪等一批设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包3(制冰机等一批设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包4(倒置荧光显微镜等一批设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包5(悬浮物测定仪等一批设备)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广州顺为招标采购有限公司统一对外发布。

（2）对广州顺为招标采购有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（粉尘云最低着火温度测试系统等一批设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包2（光催化气相色谱仪等一批设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包3（制冰机等一批设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包4（倒置荧光显微镜等一批设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包5（悬浮物测定仪等一批设备）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（粉尘云最低着火温度测试系统等一批设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明 。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 联合体要求 | 本包组不接受联合体投标。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本包组不属于专门面向中小企业采购的项目。 |

采购包2（光催化气相色谱仪等一批设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 联合体要求 | 本包组不接受联合体投标。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本包组不属于专门面向中小企业采购的项目。 |

采购包3（制冰机等一批设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 联合体要求 | 本包组不接受联合体投标。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本包组不属于专门面向中小企业采购的项目。 |

采购包4（倒置荧光显微镜等一批设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 联合体要求 | 本包组不接受联合体投标。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本包组不属于专门面向中小企业采购的项目。 |

采购包5（悬浮物测定仪等一批设备）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 联合体要求 | 本包组不接受联合体投标。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本包组不属于专门面向中小企业采购的项目。 |

表二符合性审查表：

采购包1（粉尘云最低着火温度测试系统等一批设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天） |
| 2 | 签署和盖章要求 | 投标文件符合招标文件的签署和盖章要求 |
| 3 | 投标保证金 | 已按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价没有超出采购预算价，且是固定唯一值 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足用户需求的带“★”号条款要求 |
| 6 | 投标报价合理性 | 投标人的报价没有明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，但投标人能在规定时间内应评标委员会要求证明其报价合理性。 |
| 7 | 其他要求 | 投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的 |

采购包2（光催化气相色谱仪等一批设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天） |
| 2 | 签署和盖章要求 | 投标文件符合招标文件的签署和盖章要求 |
| 3 | 投标保证金 | 已按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价没有超出采购预算价，且是固定唯一值 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足用户需求的带“★”号条款要求 |
| 6 | 投标报价合理性 | 投标人的报价没有明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，但投标人能在规定时间内应评标委员会要求证明其报价合理性。 |
| 7 | 其他要求1 | 投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的 |
| 8 | 其他要求2 | 没有被推荐为其他采购包的第一中标候选人 |

采购包3（制冰机等一批设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天） |
| 2 | 签署和盖章要求 | 投标文件符合招标文件的签署和盖章要求 |
| 3 | 投标保证金 | 已按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价没有超出采购预算价，且是固定唯一值 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足用户需求的带“★”号条款要求 |
| 6 | 投标报价合理性 | 投标人的报价没有明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，但投标人能在规定时间内应评标委员会要求证明其报价合理性。 |
| 7 | 其他要求1 | 投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的 |
| 8 | 其他要求2 | 没有被推荐为其他采购包的第一中标候选人 |

采购包4（倒置荧光显微镜等一批设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天） |
| 2 | 签署和盖章要求 | 投标文件符合招标文件的签署和盖章要求 |
| 3 | 投标保证金 | 已按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价没有超出采购预算价，且是固定唯一值 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足用户需求的带“★”号条款要求 |
| 6 | 投标报价合理性 | 投标人的报价没有明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，但投标人能在规定时间内应评标委员会要求证明其报价合理性。 |
| 7 | 其他要求1 | 投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的 |
| 8 | 其他要求2 | 没有被推荐为其他采购包的第一中标候选人 |

采购包5（悬浮物测定仪等一批设备）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天） |
| 2 | 签署和盖章要求 | 投标文件符合招标文件的签署和盖章要求 |
| 3 | 投标保证金 | 已按招标文件要求缴纳投标保证金 |
| 4 | 投标报价 | 投标报价没有超出采购预算价，且是固定唯一值 |
| 5 | 带“★”号条款要求 | 实质性满足用户需求的带“★”号条款要求 |
| 6 | 投标报价合理性 | 投标人的报价没有明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；或者评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，但投标人能在规定时间内应评标委员会要求证明其报价合理性。 |
| 7 | 其他要求1 | 投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的 |
| 8 | 其他要求2 | 没有被推荐为其他采购包的第一中标候选人 |

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1粉尘云最低着火温度测试系统等一批设备

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术响应程度 (30.0分) | 对所投产品的技术参数指标响应情况进行评审：采购需求中，全部技术参数满足（无负偏离）得30分，带“▲”技术参数每有一项不满足（负偏离）扣2分，一般技术参数（非“★”或“▲”号条款）每有一项不满足（负偏离）扣1分，合计扣分≥28分的，统一得基础分2分。 注：技术条款中有要求提供证明材料的，如投标人未提供，视为负偏离。 |
|  |  | 项目实施方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据各投标人项目整体实施方案（包含但不限于供货方案、安装调试方案、时间进度计划、质量保证措施、验收方案等）进行综合评审： 实施方案完全满足项目要求，科学合理可行的，得10分； 实施方案满足项目要求，较科学合理可行的，得7分； 实施方案基本满足项目要求，科学合理可行性一般，得4分； 实施方案不能完全满足项目要求，科学合理可行性较差的，得0分； |
|  |  | 质量保证和售后服务方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;7.0;10.0;） | 质量保证和售后服务方案，详细具体、具有针对性、可操作性强，得10分； 质量保证和售后服务方案一般、针对性一般、可操作性一般，得7分； 质量保证和售后服务方案差、针对性差、可操作性差，得4分； 无相关内容描述不得分。 |
| 商务部分 |  | 商务响应程度 (5.0分) | 根据投标人对商务条款的响应程度进行评审： 完全满足招标文件要求的，得5分； 有1项商务条款不满足的，得3分； 有2项商务条款不满足的，得1分； 有3项或以上商务条款不满足的，得0分； |
|  |  | 同类项目业绩 (9.0分) | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类仪器或设备供货项目业绩，每个业绩得1.5分，满分为9分。 注：须提供合同复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 用户评价 (3.0分) | 依据投标人上述“同类项目业绩”的项目获得用户单位出具的满意度良好（或同等评价的）的评价证明，每一个评价得0.5分，本项最高得3分。 注：提供出具的评价证明复印件及用户的联系方式，评价证明需有用户单位盖章确认，否则不得分。同一合同下的业绩用户单位出具多个用户评价的不重复计分。 |
|  |  | 投标人体系认证情况 (3.0分) | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，每个证书得1分，最高可得3分。 注：同时提供以上有效证书复印件以及国家认证认可监督管理委员会网（www.cnca.gov.cn）证书查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包2光催化气相色谱仪等一批设备

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术响应程度 (30.0分) | 对所投产品的技术参数指标响应情况进行评审：采购需求中，全部技术参数满足（无负偏离）得30分，带“▲”技术参数每有一项不满足（负偏离）扣2分，一般技术参数（非“★”或“▲”号条款）每有一项不满足（负偏离）扣1分，合计扣分≥28分的，统一得基础分2分。 注：技术条款中有要求提供证明材料的，如投标人未提供，视为负偏离。 |
|  |  | 项目实施方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据各投标人项目整体实施方案（包含但不限于供货方案、安装调试方案、时间进度计划、质量保证措施、验收方案等）进行综合评审： 实施方案完全满足项目要求，科学合理可行的，得10分； 实施方案满足项目要求，较科学合理可行的，得7分； 实施方案基本满足项目要求，科学合理可行性一般，得4分； 实施方案不能完全满足项目要求，科学合理可行性较差的，得0分； |
|  |  | 质量保证和售后服务方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;7.0;10.0;） | 质量保证和售后服务方案，详细具体、具有针对性、可操作性强，得10分； 质量保证和售后服务方案一般、针对性一般、可操作性一般，得7分； 质量保证和售后服务方案差、针对性差、可操作性差，得4分； 无相关内容描述不得分。 |
| 商务部分 |  | 商务响应程度 (5.0分) | 根据投标人对商务条款的响应程度进行评审： 完全满足招标文件要求的，得5分； 有1项商务条款不满足的，得3分； 有2项商务条款不满足的，得1分； 有3项或以上商务条款不满足的，得0分； |
|  |  | 同类项目业绩 (9.0分) | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类仪器或设备供货项目业绩，每个业绩得1.5分，满分为9分。 注：须提供合同复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 用户评价 (3.0分) | 依据投标人上述“同类项目业绩”的项目获得用户单位出具的满意度良好（或同等评价的）的评价证明，每一个评价得0.5分，本项最高得3分。 注：提供出具的评价证明复印件及用户的联系方式，评价证明需有用户单位盖章确认，否则不得分。同一合同下的业绩用户单位出具多个用户评价的不重复计分。 |
|  |  | 投标人体系认证情况 (3.0分) | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，每个证书得1分，最高可得3分。 注：同时提供以上有效证书复印件以及国家认证认可监督管理委员会网（www.cnca.gov.cn）证书查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包3制冰机等一批设备

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术响应程度 (30.0分) | 对所投产品的技术参数指标响应情况进行评审：采购需求中，全部技术参数满足（无负偏离）得30分，带“▲”技术参数每有一项不满足（负偏离）扣3分，一般技术参数（非“★”或“▲”号条款）每有一项不满足（负偏离）扣2分，合计扣分≥28分的，统一得基础分2分。 备注：①技术条款中有要求提供证明材料的，如投标人未提供，视为负偏离；②对于带“▲”条款，须提供有效证明材料（如：投标设备制造商盖章确认的技术参数证明资料，或以制造商公开发布的印刷资料，或制造商官方网站上与投标设备品牌型号一致的技术参数截图，或其它有效确认材料）。不提供证明资料或不按要求提供证明资料的视为负偏离。 |
|  |  | 项目实施方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据各投标人项目整体实施方案（包含但不限于供货方案、安装调试方案、时间进度计划、质量保证措施、验收方案等）进行综合评审： 实施方案完全满足项目要求，科学合理可行的，得10分； 实施方案满足项目要求，较科学合理可行的，得7分； 实施方案基本满足项目要求，科学合理可行性一般，得4分； 实施方案不能完全满足项目要求，科学合理可行性较差的，得0分； |
|  |  | 质量保证和售后服务方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;7.0;10.0;） | 质量保证和售后服务方案，详细具体、具有针对性、可操作性强，得10分； 质量保证和售后服务方案一般、针对性一般、可操作性一般，得7分； 质量保证和售后服务方案差、针对性差、可操作性差，得4分； 无相关内容描述不得分。 |
| 商务部分 |  | 商务响应程度 (5.0分) | 根据投标人对商务条款的响应程度进行评审： 完全满足招标文件要求的，得5分； 有1项商务条款不满足的，得3分； 有2项商务条款不满足的，得1分； 有3项或以上商务条款不满足的，得0分； |
|  |  | 同类项目业绩 (9.0分) | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类仪器或设备供货项目业绩，每个业绩得1.5分，满分为9分。 注：须提供合同复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 用户评价 (3.0分) | 依据投标人上述“同类项目业绩”的项目获得用户单位出具的满意度良好（或同等评价的）的评价证明，每一个评价得0.5分，本项最高得3分。 注：提供出具的评价证明复印件及用户的联系方式，评价证明需有用户单位盖章确认，否则不得分。同一合同下的业绩用户单位出具多个用户评价的不重复计分。 |
|  |  | 投标人体系认证情况 (3.0分) | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，每个证书得1分，最高可得3分。 注：同时提供以上有效证书复印件以及国家认证认可监督管理委员会网（www.cnca.gov.cn）证书查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包4倒置荧光显微镜等一批设备

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术响应程度 (30.0分) | 对所投产品的技术参数指标响应情况进行评审：采购需求中，全部技术参数满足（无负偏离）得30分，带“▲”技术参数每有一项不满足（负偏离）扣2分，一般技术参数（非“★”或“▲”号条款）每有一项不满足（负偏离）扣1分，合计扣分≥28分的，统一得基础分2分。 注：技术条款中有要求提供证明材料的，如投标人未提供，视为负偏离。 |
|  |  | 项目实施方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据各投标人项目整体实施方案（包含但不限于供货方案、安装调试方案、时间进度计划、质量保证措施、验收方案等）进行综合评审： 实施方案完全满足项目要求，科学合理可行的，得10分； 实施方案满足项目要求，较科学合理可行的，得7分； 实施方案基本满足项目要求，科学合理可行性一般，得4分； 实施方案不能完全满足项目要求，科学合理可行性较差的，得0分； |
|  |  | 质量保证和售后服务方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;7.0;10.0;） | 质量保证和售后服务方案，详细具体、具有针对性、可操作性强，得10分； 质量保证和售后服务方案一般、针对性一般、可操作性一般，得7分； 质量保证和售后服务方案差、针对性差、可操作性差，得4分； 无相关内容描述不得分。 |
| 商务部分 |  | 商务响应程度 (5.0分) | 根据投标人对商务条款的响应程度进行评审： 完全满足招标文件要求的，得5分； 有1项商务条款不满足的，得3分； 有2项商务条款不满足的，得1分； 有3项或以上商务条款不满足的，得0分； |
|  |  | 同类项目业绩 (9.0分) | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类仪器或设备供货项目业绩，每个业绩得1.5分，满分为9分。 注：须提供合同复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 用户评价 (3.0分) | 依据投标人上述“同类项目业绩”的项目获得用户单位出具的满意度良好（或同等评价的）的评价证明，每一个评价得0.5分，本项最高得3分。 注：提供出具的评价证明复印件及用户的联系方式，评价证明需有用户单位盖章确认，否则不得分。同一合同下的业绩用户单位出具多个用户评价的不重复计分。 |
|  |  | 投标人体系认证情况 (3.0分) | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，每个证书得1分，最高可得3分。 注：同时提供以上有效证书复印件以及国家认证认可监督管理委员会网（www.cnca.gov.cn）证书查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

采购包5悬浮物测定仪等一批设备

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术响应程度 (35.0分) | 对所投产品的技术参数指标响应情况进行评审：采购需求中，全部技术参数满足（无负偏离）得35分，其中带“▲”技术参数每有一项不满足（负偏离）扣5分，一般技术参数（非“★”或“▲”号条款）每有一项不满足（负偏离）扣2分，合计扣分≥33分的，统一得基础分2分。 注：技术条款中有要求提供证明材料的，如投标人未提供，视为负偏离。 |
|  |  | 项目实施方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据各投标人项目整体实施方案（包含但不限于供货方案、安装调试方案、时间进度计划、质量保证措施、验收方案等）进行综合评审： 1.实施方案完全满足项目要求，科学合理可行的，得10分； 2.实施方案满足项目要求，较科学合理可行的，得7分； 3.实施方案基本满足项目要求，科学合理可行性一般，得4分； 4.实施方案不能完全满足项目要求，科学合理可行性较差的，得0分； |
|  |  | 质量保证和售后服务方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 1.质量保证和售后服务方案，详细具体、具有针对性、可操作性强，得5分； 2.质量保证和售后服务方案一般、针对性一般、可操作性一般，得3分； 3.质量保证和售后服务方案差、针对性差、可操作性差，得1分； 4.无相关内容描述不得分。 |
| 商务部分 |  | 商务响应程度 (5.0分) | 根据投标人对商务条款的响应程度进行评审： 完全满足招标文件要求的，得5分； 有1项商务条款不满足的，得3分； 有2项商务条款不满足的，得1分； 有3项或以上商务条款不满足的，得0分； |
|  |  | 同类项目业绩 (9.0分) | 投标人自2019年1月1日至今（以合同签订时间为准）具有同类仪器或设备供货项目业绩，每个业绩得1分，满分为9分。 注：须提供合同复印件，不提供不得分。 |
|  |  | 投标人体系认证情况 (6.0分) | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书，每个证书得2分，最高可得6分。 注：同时提供以上有效证书复印件以及国家认证认可监督管理委员会网（www.cnca.gov.cn）证书查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

4.汇总、排序

采购包1：

各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术得分和商务得分。将技术得分、商务得分和投标报价得分相加得出总得分。评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术得分和商务得分。将技术得分、商务得分和投标报价得分相加得出总得分。评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包3：

各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术得分和商务得分。将技术得分、商务得分和投标报价得分相加得出总得分。评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包4：

各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术得分和商务得分。将技术得分、商务得分和投标报价得分相加得出总得分。评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包5：

各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术得分和商务得分。将技术得分、商务得分和投标报价得分相加得出总得分。评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按下列顺序比较确定：1）节能产品；2）环保产品；3）投标报价（由低到高）；4）技术评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

贴息

教学科研设备采购合同（国内货物）

[合同类型：□政府采购；□学校集中采购；□用户部门零散采购；□科研绿色；□教育部门协议]

甲方（业主）：广东工业大学

乙方（中标人）：              公司

签订地点：广州市

根据***招标/采购机构的*****项目的招标/采购文件[编号****]、乙方针对该项目的投标/响应文件及20  年  月   日的中标/成交结果通知书，按照中华人民共和国[R《民法典》；□《政府采购法》]的规定，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、货物及价格(详细配置清单及技术指标见附件)

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造商/产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额（人民币）： *仟*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整（¥*******） |  |  |  |  |  |  |  |

上述合同总金额为完成项目的全包价，包括但不限于购买货物、保险运输、装卸进场、安装调试、培训验收、售后服务等费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。除合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。

二、货物质量要求

1.乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家标准、行业标准、地方标准、货物生产商的产品质量标准、有关部门制定的相关技术规范、符合产品说明书表明的质量状况和使用性能、国家规定的安全和环保要求（该等标准不一致的，以较高为准）。

2.乙方提供的货物必须是原厂原装全新正版产品（含零部件、配件、随机工具等），包装外观完好、表面无划伤无破损、附件齐全，整机无污染、无任何缺陷隐患，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。国内货物则必须具备出厂合格证，所有货物在中国境内可依常规安全合法使用。

3.乙方对提供的货物提供3年的质量保证期。货物在质量保证期内被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不适当原材料，乙方应予退换货。

三、交货期及交货地点

1.交货时间：合同生效   天内乙方完成货物安装调试并交付使用。

2.交货地点：甲方***校区***学院指定地点。

四、到货检验、安装调试

1.货物送到甲方指定地点后，甲乙双方代表同时在场时才能开箱检验。

2.甲乙双方就货物进行的检验包括但不限于名称、品牌、规格、型号、产地、数量外在可视参数。

3.除非甲方另有通知，乙方应按照合同的要求以及合同执行计划的时间安排，派出足够的人员进行现场安装和调试工作，并承担货物安装调试过程所产生的一切费用和责任直到验收合格。

4.乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将货物安装并调试至正常运行的最佳状态。

5.软件类产品乙方还应提供软件现场或远程安装，包括软件服务器端安装、客户端安装和软件license的安装；在服务器端安装时乙方应主动寻求服务器供应商的工程师配合。

五、验收

1.交付验收标准为：按本合同约定的货物及价格、详细配置清单及技术指标、符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求、国家相关标准和行业规范进行验收（该等标准不一致的，以较高为准）。

2.验收流程按甲方规章制度执行，由甲方组成验收小组（含乙方人员）按国家有关规定、规范进行验收，必要时甲方可邀请相关的专业人员或机构参与验收。

3.货物安装调试完毕且正常运行后，乙方应向甲方提出书面验收申请，准备并向甲方提交验收文件，本合同项下的全部货物按甲方验收流程验收通过，经甲乙双方签署验收合格证明后，视为验收合格。

4.验收合格后，乙方应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。前述资料物品交付完毕当日，视为合同货物完成交付。

六、付款

1.合同生效后，甲方按相关规定办理向乙方支付80%（人民币*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整，¥****.**）的合同款作为预付款，同时，乙方提供合同货款80%的增值税专用发票给甲方。

2.乙方货物安装调试完毕并经双方对货物进行验收合格后，乙方开具合同货款剩余20%的增值税专用发票给采购人作为报账凭证。收到报账凭证后，甲方按相关规定办理向乙方支付剩余20%(人民币*佰*拾*万*仟*佰*拾*元整，¥****.**)的合同货款。

七、培训及售后服务

1.乙方负责甲方使用人员的使用操作技术及维护技术的培训直至其能熟练、独立操作，具体培训内容和时间安排由双方协商确定。对于软件类产品，乙方还需要对甲方使用人员进行必要的现场培训，保证甲方使用人员能独立安装、升级软件和运行算例。

2.所有货物保修期为3年，乙方提供免费3年上门保修服务和系统维护，乙方不再收取任何费用，保修期自甲乙双方代表在货物安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算。

3.保修期内，货物或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。

4.保修期内，货物如非甲方人为原因而出现的问题由乙方负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。如果货物同一硬件一个月内连续2次出现同一故障时，乙方须无偿更换全新货物。

5.货物（含软件类产品）故障报修的响应时间为2小时，且在8小时内（连同前面时间计算）到达现场，24小时内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，乙方在48小时内提供不低于同等档次的替代货物供用户使用至故障消除为止。

6.负责维修的单位名称：   ******     公司

地             址：   **  市 **   路  *  号 ** 室

联      系     人：    ***

电    话：    ***       手机：***

八、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物，甲方应向乙方赔付拒收部分货物部门的货款金额5%的违约金。

2.甲方无正当理由逾期支付货款的，经乙方书面催告后仍不在合理期限内支付的，每逾期1天，甲方向乙方赔付欠款总额的3‰的滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款金额的5%。但由于乙方不充分履行合同义务造成甲方逾期支付的情况除外。

3.乙方所交付的货物存在与合同约定内容有任何不相符的情况（包括但不限于名称、品牌、规格、型号、产地、数量、技术指标等）均视为乙方违约，甲方有权拒收货物，乙方应支付合同总金额5%的违约金。如甲方同意乙方整改的，乙方除应交纳的前述违约金外，还必须在甲方规定的期限内整改到位（包括但不限于退换货），并承担由此产生的全部费用。如果甲方不同意乙方整改的，视为乙方严重违约，甲方可以单方面解除合同，乙方需要退还甲方已支付的所有款项并赔付合同总金额10%的违约金。

4.乙方逾期交货的，每逾期1天，乙方向甲方赔付逾期交货部分货款金额3‰的滞纳金，累计滞纳金总额不超过合同总金额的5%。乙方逾期交货超过15天，视为乙方严重违约，甲方可以单方面解除合同，乙方需要退还甲方已支付的所有款项并赔付合同总金额10%的违约金。

5.乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可请第三方单位进行修复，由此造成的包括但不限于第三方的维保费用、甲方的其他经济损失等均由乙方承担，甲方有权直接从履约保证金中扣减。

6.乙方有以下情形之一的，甲方可以单方面解除合同，乙方需退还甲方已支付的所有款项，并按合同总金额10%向甲方赔付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔付。具体情形如下：

（1）乙方交付的货物存在侵犯他人知识产权、肖像权、技术秘密、商来秘密或其他任何权益的；

（2）乙方履行义务不符合同约定，经甲方提出后在合理期限内仍未整改到位的；

（3）未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的权利或义务转让，或将本合同项下服务转包或分包的；

（4）国家法律规定的其合同解除的情形。

九、适用法律与争议解决

1.本合同的成立、有效性、解释、履行、签署、修订和终止以及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

2.因货物的质量问题发生争议，可共同或单方委托质量鉴定单位进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担，货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3.合同任一方因受不可抗力事件影响导致无法履行合同时，该方可以免责。但是，受不可抗力事件影响的一方须尽快将事件发生情况通知对方，并在不可抗力事件影响消除之日起10个工作日内将由官方机构出具的不可抗力事件证明交给对方。未能提供以上证明的，不能免除违约责任。

4.由于其他非不可抗力因素导致合同无法继续履行时，责任方应及时通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

5.凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地人民法院提出诉讼。

十、风险转移与保密责任

1.货物毁损、灭失的风险，在验收合格并交付前由乙方承担，在验收合格并交付后由甲方承担。

2.甲方因货物不符合合同约定而拒收的，或者合同解除的，货物的毁损、灭失风险均由乙方承担。

3.产权和风险的转移，不影响甲方追究乙方违约责任的权利。

4.合同两方均应保守通过签订履行本合同而获得的对方之商业及技术秘密，包括本合同文本，相关技术文件、相关数据以及其他有关信息，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式均具有保密性。任何一方违反上述规定的，应赔偿合同守约方的损失。合同范围内如涉及国家机密的，按照《中华人民共和国保守国家秘密法》执行，受中华人民共和国的法律管辖并按照中国的法律进行解释及处理。本保密条款及保密责任不因合同解除或终止而消失。

十一、其他约定条款

1.合同生效：合同经各方授权代表签字并经单位盖章；合同生效日期以后一个签字的日期为准。

2.开标结果通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

3.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日。

4.合同任一方的名称、地址、电话、银行账号信息有变更，应在变更之日起5日内书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原合同信息邮寄相关材料、或通知相关信息、或支付相关款项即视为履行送达义务。合同任一方因公司注销、银行账号注销或冻结等导致无法收到款项的，由该方承担相应后果。

5.在履行合同过程中，乙方的委托代理人、项目联系人、经办人的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、回复、通知等，都对乙方直接具有约束力；甲方的通知、文书、文件、资料等送达该人时，即视为送达乙方；甲方当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达；通过电子邮件、传真、短信方式通知的，自甲方向乙方发出即视为送达。

6.本合同书一式四份，均为正本，具有同等法律效力，甲方执三份，乙方一份。

| 甲 方： | 广东工业大学 | 乙 方： | 广州****有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 广州市广州大学城外环西路100号 | 地 址： | 广州市*****路429号305室 |
| 开户银行： | 广州市工行三支行 | 开户银行： |  |
| 银行账号： | 3602028909000196985 | 银行账号： |  |
| 纳税人识别号： | 12440000455860226X | 银行联行号 | 12位，必填项 |
| 法定代表人： | 邱学青 | 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 项目负责人： |  | 经 办 人： |  |
| 经 办 人： |  |  |  |
| 电 话： | 020- | 电 话： | 020-******** |
| 签 订 时 间： | 20 年 月 日 | 签 订 时 间： | 20 年 月 日 |

附件.详细配置清单及技术指标

| 序号 | 名称 | 详细配置清单及技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：440001-2022-55137

采购项目编号：GZSW22156HG4065

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

格式一：

投标函

致：广州顺为招标采购有限公司

你方组织的“环境学院本科教学实验室建设项目”项目的招标[采购项目编号为：GZSW22156HG4065]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“环境学院本科教学实验室建设项目”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广州顺为招标采购有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“环境学院本科教学实验室建设项目”项目采购[采购项目编号为GZSW22156HG4065]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式七：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备和专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称和专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广东工业大学

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕			 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的			 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.			 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广州顺为招标采购有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的环境学院本科教学实验室建设项目招标中获中标（采购项目编号：GZSW22156HG4065），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州顺为招标采购有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广州顺为招标采购有限公司

我单位已登记并准备参与“环境学院本科教学实验室建设项目”项目（采购项目编号：GZSW22156HG4065）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日